自贡市第四人民医院医用空气加压氧舱检修内容

一、总体要求：

1．检修工程须符合国家GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准。

2．提高设备安全可靠性，确保检修后的设备安全可靠的运行。

3．系统配套设备更新后，达到排列整齐规范，可安全可靠使用。

二. 主要检修内容

1．舱体部分：检修舱门及传物筒，更换密封圈；

2．控制台部分：更换操作台电器元件、部件及线路及配盘。

3．空气系统：空气管路吹扫,更换法兰硅胶垫片,做气密性测试,并更换空气过滤器过滤材料。

4．氧气系统：检修舱内外供排氧系统管路，更换调节阀阀针膜片，雾化器，排氧过滤器及更换供排氧吸氧软管等。

5．对讲系统：更换四通道高清对讲机1台

6．空调系统：空调机组检测，更换空调风机主线路，检修外循环风机组

7．配电柜部分：检修原舱电气控制柜，更换电器元件及控制线路包括隔离变压器等

8．监控系统：更换八画面监控机，更换舱体摄像机。

9．消防水喷淋系统：清洗储水罐并做清污处理，系统管路、阀件进行检修及阀件水位计更换等。

10.手动控制阀系：操作台手动控制阀系检修维护，更换坏的阀芯阀垫。

11.电气系统：更换氧舱照明线路、风机线路、控制线路、信号线路及视频传输线路等

三、检修内容

（一）氧舱部分

1．舱体部分

1.1 检修原舱传物筒及安全联锁装置，更换密封圈                     2套

1.2 检修原舱舱门，更换舱门密封圈                                 4套

1.3 更换递物筒放气阀                                             4套

2．舱内设施：

2.1检修急救吸氧及负压吸引                                       2套

2.2更换应急接近传感器                                           2套

2.3更换舱内影音及对讲喇叭共计                                   8套

（二）操作台部分

1. 调试氧舱专用对讲机（DK-Ⅱ）				          	             1台

2. 更换对讲音箱                                                  2台

3. 恢复紧急呼叫声光报警装置									      2套

4. 更换电气控制系统线路											    1套

5. 更换不间断电源（UPS1000VA）								        2台

6. 八画面监控机 										               1台

7. 维护保养手动控制阀系                                        9套

8. 更换刻度手轮                                                5套

（三）空气系统（供排气系统）

1. 油水分离器清污处理 ，更换截止阀件                           2台

2. 空气过滤器清污处理并更换过滤材料                            2套

3. 储气罐做清污、排污处理，更换排污截止阀件                    2组

4. 空气系统气密性测试包括管道过滤器更换等                      1项

（四）氧气系统（供排氧系统）

1.  检修供排氧管路及阀件                                       1项

2. 更换排氧过滤器                                             2套

3. 氧气系统气密性测试                                         1项

4. 更换舱内吸氧调节阀阀针膜片                                12套

5. 更换吧台供排氧软管                                        12套

6. 更换雾化吸氧装置                                          12套

7.分压管路吹扫及气密性测试                                    1项

（五）空调系统

1. 检修空调运行状态                                           1项

2. 更换空调控制器                                             2台

3. 检修空调外循环磁耦合风机组                                 2套

（六）配电柜（电气控制柜）

1. 保留原电气控制柜，更换电器元件，确保各电气系统安全可靠。

2. 按GB9706.1－1995《医用电器设备  第一部分：安全通用要求》标准检查氧舱全部电器设备，测试电源线路绝缘电阻，检查配电屏内电气元件的固定和接触是否良好，性能是否正常及所有设备的接地状况，对不符合GB9706.1－1995《医用电器设备  第一部分：安全通用要求》标准部分；

3. 按标准要求更换氧舱系统控制线缆                            1套

（七）彩色电视监控系统

1. 更换八画面监控器 （硬盘刻录机系统）                       1台

2. 更换摄像机及其线路                                        1项

（八）消防水喷淋系统

1. 检修原消防水喷淋系统管路及阀件                            1项

2. 储水罐清污换水处理，并更换罐体截止阀件                    1项

3. 消防水系统气密性检测及管路反向吹扫                        1项

4. 更换高压水位计                                            1台

四、技术指标要求：

1．升、降压速率：治疗舱和手术抢救舱的升、降压速率在 0.004 MPa/min～0.02 MPa/min范围内可调；过渡舱升、降压速率在 0.008 MPa/min～0.08 MPa/min范围内可调

2．舱内照度：舱内中心照度≥100 Lax

照度不均匀度 ≤ 60 %

3．舱内环境氧浓度：≤ 23 %

4．吸排氧阻力：吸氧阻力≤ 100 Pa

排氧阻力≤ 120 Pa

5．舱内环境温度控制：18～26 ℃，温度变化率≤3℃/min

6．空调速率：平均 ≥ 1 ℃/3min

7．压缩空气净化指标：CO2 < 0.05 %；CO < 0.001 %；碳氢化合物< 5 mg/m3；无异味

8．氧舱舱室及管路的气密性符合表1规定：

| 试验部位 | 试验压力/ MPa | 泄漏率/ %/h |
| --- | --- | --- |
| 与储气罐相连的供气系统管路 | 该管路系统最高工作压力 | ≤0.5 |
| 非与储气罐相连的供气系统管路 | 该管路系统最高工作压力 | ≤6.0 |
| 供氧系统的高压管路 | 该管路系统最高工作压力 | ≤1.0 |
| 供氧系统的低压管路 | 该管路系统最高工作压力 | ≤4.0 |
| 舱室气密性 | 0.03 | ≤15 |
|  | 该管路系统最高工作压力 | ≤5.0 |

9．室外排氧管高度> 3m

10．各种安全报警装置动作可靠。

自贡市第四人民医院

2021年4月29日