微波治疗仪技术参数

- 输出频率：2450MHz±30MHz；

- 驻波比：线缆驻比≤1.5,辐射器波≤3.0；

- △输出功率：0～120W，连续可调设置；

- 控制方式：按键和触屏两种控制方式；

- △显示方式：数码管和液晶显示器同时显示，液晶显示器19寸；

- 治疗时间：手动0-30分钟；脚踏0-99s，连续可调设置；

- 双路输出，可双路同时运行或单路运行；

- 杆温控制功能：维持杆温在37℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠；

- 控温范围及精度：不低于30℃～80℃，误差≤±0.5℃；

- △具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能；

- 内嵌式工作站，实施记录保存手术的过程和参数，具有病案存储10万个和后处理等功能；

- 故障时代码显示，方便维护；

- 消融范围长短径比例5：4，单针消融可达5cm；

14.★微波治疗仪注册证有明确的适用于“甲状腺良性结节”适应症。