一、技术参数要求

| 序号 | 技术指标及配置要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功效：祛除中轻度皱纹，治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复。 |
| 2 | ★输出工作频率：27MHz ±2.7 MHz。 |
| 3 | ★输出治疗头数量：≥2个。 |
| 4 | 输出治疗头一： 1）、材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极。 2）、治疗头的尺寸：¤10 ¤23 ¤32 |
| 5 | 输出治疗头二： 1）、材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板 2）、治疗头的尺寸：¤46±1mm |
| 6 | ★制氧机：氧气浓度不低于90%（V/V），制氧机和主机不分离，共同安装于同一机箱内。 |
| 7 | 聚焦深度：2/3/4mm |
| 8 | ★加热方式：电容电场和交变电场加热 |
| 9 | 治疗模式：分层聚焦、分层治疗 |
| 10 | 输出功率：≤50VA |
| 11 | 操作界面：触摸式液晶屏 |
| 12 | 相对湿度：≤80% |
| 13 | 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz |
| 14 | 大气压力：860 HPa～1060HPa |
| 15 | 安 全 性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠 |
| 16 | 操作提示：触摸式液晶屏，工作时有指示，治疗结束有蜂鸣声提醒 |
| 17 | 输出电压： 1）最大负载输出峰值电压120V±20V 2）最大空载输出峰值电压不大于200V |