基本技术要求：

1、监护参数：胎心率、宫缩压力及胎动。

2、▲超声频率：≤1MHZ，超声输出功率：Iob＜10mW/cm²。

3、胎心率计算和显示范围：30～240BPM，精度：±1BPM。支持自动胎动。

4、宫缩压力：0～100%，非线性误差：≤10%。

5、配备有无线胎心率探头和宫压探头。

6、可探头自适应识别。

7、监护主机支持移动监护，支持≥2小时以上续航。

8、具有≥11英寸高分辨率液晶显示、电容式触摸屏。支持拼音、手写等方式进行输入，方便临床信息录入，屏幕可视角度应0-180度可调节。

9、无线探头需水中分娩。

10、无线探头可配置有显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接等情况。

11、▲无线探头内置可充电锂电池，充电时间＜4小时，连续使用时间＞8小时。

12、无线探头与主机无障碍通讯距离需＞80米。

13、▲无线探头支持恶劣网络环境下存储＞5小时以上监护数据，并在通讯恢复时向主机进行续传。

14、▲支持无线连接WiFi打印机。

15、▲数据自动存储，存储容量应满足＞2万例的监护档案（约7000小时）。支持监护数据档案回顾。

16、▲支持原始胎心音存储及回放。

17、支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。

18、有报警提醒。

19、有多种数据通讯接口（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理。

20、有USB接口功能，可导出监护数据和报告。