生物显微镜（一）技术及配置要求：

★1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

1.2调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，最小微调刻度单位≤1微米；

★1.3观察镜筒：宽视野三目镜筒，具有三挡分光拉杆；

1.4 可升级多人共览系统，至多可升级至5人共览；

1.5 高性能物镜，不低于以下指标，2X   NA≥0.06且W.D≥5.8mm；4X   NA≥0.1且W.D≥18mm；10X  NA≥0.25且W.D≥10mm；20X  NA≥0.45 且W.D≥2.0mm； 40X  NA≥0.65且W.D≥0.6mm；

★1.6 透射LED光源：有光强预设按钮，物镜切换可自动调节光强；

1.7  载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

★1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数不低于26.5；

1.9  物镜转换器：编码五孔物镜转换器，物镜手动切换后可自动调节光强；

★1.10聚光镜：低倍聚光镜，支持2-100X观察；

2.1  显微数码相机：最大像素：不少于600万（3088×2076pixel）；全分辨率预览帧速：不小于30 fps @ 3080×2070  ；成像软件接口:提供标准TWAIN软件接口,方便医院系统接入,如需要可以提供SDK开发包。

二、 显微图像系统配置要求:

1 生物显微镜主机                    1套

2 LED明场照明光源                   1套

3 观察筒                            1套

4 高品质物镜2X/4/10/20/40            1套

5 高清成像系统                       1套

生物显微镜（二）技术及配置要求：

1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

1.2调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，最小微调刻度单位≤1微米；

★1.3观察镜筒：超宽视野三目镜筒，具有三挡分光拉杆；

★1.4 可升级多人共览系统，至多可升级至26人共览；

1.5 高性能物镜，不低于以下指标，2X   NA≥0.06且W.D≥5.8mm；4X   NA≥0.1且W.D≥18mm；10X  NA≥0.25且W.D≥10mm；20X  NA≥0.45 且W.D≥2.0mm； 40X  NA≥0.65且W.D≥0.6mm；

★1.6 透射LED光源：有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，不小于14W LED高亮度光源；

1.7  载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

★1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数不低于26.5；

★1.9  物镜转换器：编码六孔物镜转换器，物镜手动切换后可自动调节光强；

1.10聚光镜：低倍聚光镜，支持2-100X观察；

2.1  显微数码相机：最大像素：不少于600万（3088×2076pixel）；全分辨率预览帧速：不小于30 fps @ 3080×2070 ；成像软件接口:提供标准TWAIN软件接口,方便医院系统接入,如需要可以提供SDK开发包。

二、 显微图像系统配置:

1 生物显微镜主机                    1套

2 LED明场照明光源                   1套

3 观察筒                            1套

4 高品质物镜2X/4/10/20/40            1套

5 高清成像系统                       1套