1、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）,计算方法:不使用经验值估算。 - 电极方法：4极8点接触式电极。 - 3、测试部位及频率：阻抗（Z）：通过6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量；电抗（Xc）：通过3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电抗测量。 - 4、具有3种结果报告：体成分报告1种、水分报告2种，3种报告可单独打印。 - 5、主要测量值： - 5.1体成分报告值 人体成份报告结果及结果解析:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）、肥胖度、各测试项目标准范围。 - 5.2体水分报告 体水分报告结果及结果解析I:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BMI（身体质量指数）、体脂百分比、基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、去脂体重、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、水合率（TBW/FFM）、体水分测量历史数据（15次精确结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） 体水分报告结果及结果解析II:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）。 - 参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）。 - 操作语言：中文及多语种选择（≥5种语言）。 - 显示屏：≥800ⅹ480彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能。 - 测量体重范围：10～250Kg，测量年龄范围： 3～99岁，测量身高范围： 95～220cm。 - 测试时间： 2分钟以内。 - 数据存储：单机通过输入ID号可储存结果100000次。 - 操作环境：温度10~40℃，湿度30%～75％RH，70~106kPa保存环境：温度-20~60℃，湿度10%～95％RH，50~106kPa（无凝结）。 - 13、可携带性：室内：使用专用手推车，室外：使用专用便携包。电极类型：接触式电极、粘贴式电极。 - 14、具有透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位。 - 具有相位角(ǿ)测量：全身相位角(50kHz)，节段相位角测量。 - 支持USB存储设备，可使用USB存储设备存储数据或备份全部数据。 - 备份数据：可用USB存储设备备份和恢复体成分的数据。 - 18、测量模式：躺姿、坐姿、站姿。 - 报告纸中显示名称、地址、联系方式。 - 20、仪器重量：≤2kg。