技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬性电子尿道精囊镜 | 1.工作长度：≥ 270mm。 2.镜嘴尺寸≤6.3Fr，镜管最大尺寸≤8.6Fr。 3.器械通道最小度:≥3.6Fr。 4.视场角:130°，视向角:≥0°。 5.图像输出像素:≥ 16万像素。 6.灌注通道设置在手柄左右两侧的中心位置，满足左右手使用需求且握持舒适，灵活装拆。 7.操作部内置光源，照明采用光纤导光,避免镜嘴入水导致照明失效。 8.防进液等级:≥IPXT。 9.可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒。 10.图像处理单元 10.1.可通过USB 接口x1或TF卡槽x1使用U盘或TF卡存储录像和图片，支持≥128G容量，存储格式:FAT32。 10.2.输出分辨率:≥1280x720(50Hz)，输出接口:DVIx1、HDMIx1，可实现同时高清视频输出。 10.3.录像时间和存储设备的剩余容量可在显示屏上实时动态查看，自带图像降噪功能。 |
| 经皮肾镜 | 1. 视场角 ≥81° 。 2. 视向角≥ 0°。 3.镜管插入头部直径≤11.5Fr, 长度≥285mm。 4.视场角中心分辨力标称值2.4C/（°）。（需提供第三方检测报告佐证） 5.插入最大部分宽度≤4.7mm，器械通道最小宽度≥2.0mm 6. 支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式。 7. 一体化镜桥，激光焊接密封。 8. 双水阀大通道结构，双重阻水设计。 9.图像清晰无死点。 10. 可适配其它品牌导光束。 11. 带有辅助手柄（非导光束端口），辅助进退镜操作。（需提供第三方检测报告佐证或实物照片佐证） |