技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 排痰仪 | 1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。 2、主要构成：由主机(内置气动脉冲发生器)、导气软管、充气背心和手控器组成。 3、结构形式：便携式兼备台式功能(可装配撑杆座)。 4、显示方式：彩色液晶界面显示方式。 5、按键方式：一健飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 6、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度120～200cm,管内直径25～35mm。 7、能快速拆装并可独立清洗的全胸充气背心，背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。 8、压力范围：0.5kpa~3.2kpa,分10档可调，步距增量0.3kpa。 9、振动频率：5Hz～30Hz,连续可调，步距增量1Hz。 10、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。 11、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。5种模式为：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz) 、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz),设备可按照选定的阶梯模式运行。 12、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。 13、定时时间：自动模式、白定义模式分为5min、10min 、15min 和20min四 档；手动模式1min～99min 连续可调，步距1min。 14、设备配备的手控触发器有“加压”、“启动”、“停止”三项功能，必要时可利用手控器进行快速停机。 ★15、设备的使用期限≥8年。（且提供的设备送货安装的日期与该设备生产日期间隔须保证在半年内） |

★为实质性参数。