服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 医用血液冷藏箱 | 1、门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层L0W-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力。 2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1℃。 3、显示：≥7寸高清液晶触摸大屏显示，可以查询工作状态，温度曲线显示，报警和事件记录等信息。 4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在设定的温度范围内；测试孔设计，用户根据实际需要检测箱内温度。 5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警等。两种报警方式(声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警)。 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、触摸屏密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发。 8、远程报警：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；具有RS485接口，对接后可以将温度数据传输到用户端。 9、配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。 10、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。 11、冷凝风机：全电压风机，节能低噪，使用寿命长。 12、噪声低于国家标准，声压级≤40dB(A)。有效容积≥149L。 13、不锈钢内胆设计，防腐性强；≥60mm超厚保温层。 14、标配粗械锁。 15、数据记录：标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息；可存储10年冷藏箱内温度数据，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。配备温度记录仪。 16、抽屉：≥12个，带独立电磁锁结构，灯光指示定位，血袋竖向放置。 17、标配物联模块，云网互联，通过电脑WEB端和手机APP端，可实时查看冷藏箱工作状态信息，如有故障问题一键报修。 18、血液智能管理硬件：≥10寸操作屏，权限模块，标签打印机，扫码枪，冷藏箱；智能血液管理软件),对接医院HIS系统和输血信息管理系统，语音提示，灯光指示精准定位，扫码及条码打印。 19、需配备智能仓储管理系统软件、智慧可视化大屏。 |

| 医用血液恒温转运箱1 | 1、容积≥6L，单门结构设计。 2、规格：重量≤3.5Kg；外部尺寸(宽*深*高)≥300*260*260；内部尺寸(宽*深*高)≥230*140*180；装载量(400ml血液)：≥8袋。 3、微电脑控制，内置≥3个数字式温度传感器，控温精度0.1℃。 4、通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2～6℃。 5、内嵌式蓄冷技术，空箱保温时间≥70分钟，保温时间箱内温度稳定至2～10℃。 6、多重故障报警(高低温报警、传感器故障报警、断电报警);两种报警方式(声音蜂鸣报警、显示闪烁报警)。 7、半导体主动制冷方式。 8、具有散热风机。 9、材料：箱体采用ABS,内胆采用铝板；聚氨酯发泡材料填充，增强保温性能。 10、电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载。 11、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 12、门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 13、产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示。 14、配备GPS定位，可实时查询设备运动轨迹； 15、支持蓝牙打印功能，实现一键式打印； 16、箱内摄像头可实现箱内有无储物识别，储物提醒报警。 17、配备智能监控系统：实现血液的智能化定位、追踪、监管，助力输血科血液管理和血液零浪费。 |
| --- | --- |

| 医用血液恒温转运箱2 | 1、LCD实时显示箱内温度数值，显示精度0.1℃。 2、电池盒可拆式设计，充电后继续显示并可上传箱内温度。 3、一体式蓄冷冰排盒设计。 4、聚氨酯发泡材料填充，增强保温性能。 5、43℃满载保温时间可达6小时,保温时间内负载温度稳定至2~10℃。 6、门体扣锁结构，防止门体随意开启。 7、滚塑箱壳，耐磕碰，适于搬运。 8、多功能把手，侧边脚轮，方便平路运输。 9 9、产品标配冷链监控锁模块，温度数值显示，通过扫描冷链二维码触发订单，数据记录并上传至平台，随时随地进行查询。 10、可通过WIFI或4G两种方式上传。 11、GPS定位，空旷地带可查询转运箱行程中的运动轨迹。 12、支持蓝牙打印功能，一键式打印行程中的记录数据。 13、增加用户权限，通过NFC打卡开锁，保证存储物品安全。 |
| --- | --- |