服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 放射治疗多功能固定 | 1、功能范围：可进行全身各部位固定，具有SBRT功能，后期可选配升级俯卧乳腺和俯卧盆腔固定功能、头部SRS功能。 2、碳纤维多功能全身固定架 2.1材质：碳纤维材质。 2.2尺寸：长度≥1900mm，宽度≥600mm，厚度≥20mm。 2.3射线透射率:≥98.5%（6MV）。（提供国家认可的第三方出具的检测报告） 2.4承重:≥150Kg。 2.5功能范围:可用于头部、头颈肩部、颈肩胸部、胸部、体部、腹盆部全身仰卧固定及俯卧乳腺俯卧盆腔辅助固定。 2.6头枕卡位:支持适配嵌入式或卡位式头枕，卡位型可快速定位，嵌入型可精确适应患者身高。嵌入式头枕:头枕凹槽两边具有刻度线，精度1mm；头枕可移动范围0～110mm。卡位头枕:底座上具有头枕定位销档位，可供卡位型头枕上下移动，以便适配不同身高患者。 2.7头部区域顶端可安装握杆，两边具有2组一体化手部桥架安装孔位。 2.8头颈肩孔位:可选用宽窄两种头颈肩膜，分别适应一般体型和瘦小或儿童体形患者的头颈肩固定。 2.9臂托可快速安装，臂托水平旋转可调挡位5档。 2.10颈肩胸固定:可使用颈肩胸膜固定，膜片固定范围从鼻尖至剑突下缘。 2.11体膜固定滑条:采用下沉式设计，不突出底座平面，适配边条式体膜；体宽可调档位4档，头脚方向档位2档，适应不同胖瘦体型不同身高患者；真空垫挡板可通过螺丝安装在滑条上。 2.12盆腔区域:底座的盆腔区域中间具有快拆式分腿器安装孔位，可调档位4个，方便适应不同身高患者。 2.13膝部区域:底座的膝部区域两边具有膝垫适配条卡位，在头脚方向具有7档孔位选择，膝垫调节范围≥150mm。 2.14脚部区域:在底座的脚部区域具有可调式脚垫安装孔位，安装可调挡位8档，使得脚垫的整体移动范围≥280mm。 2.15中心线:具有摆位中心十字线以及两边刻度尺，刻度尺长度≥1900mm，精度2mm。 2.16滑轨:底座两边具有滑轨结构，便于桥架安装固定；滑轨行程总长度1350mm。 2.17床板适配条:底座背面有2组床板适配条安装凹槽，可通过床板适配条把底座固定在治疗床板上。 3、握杆 3.1功能：用于患者上举臂握持。 3.2材质：碳纤维材质。 4、头枕 4.1功能：嵌入型头枕，配备6个不同高度不同曲线头枕。 4.2材质：PU材质。 5、真空垫复位器 5.1功能：通过安装在滑条孔位上，便于真空垫通过真空垫复位器进行复位固定。 5.2材质：PVC。 6、快拆式分腿器 6.1功能：用于仰卧位的腹盆部固定，具有≥50mm高度，对摆位和扣膜不受大腿体型影响；触动拨杆即可快速完成解锁或固定； 6.2材质：POM+碳纤维。 6.3调节档位：分腿器上具有4档分腿片可选档位。 7、通用型臂托 7.1功能范围：臂托可直接安装在多功能全身固定架（底座）上，左右各一个，用于胸部/腹部/乳腺放疗时上举手臂的支撑。 7.2主要材质：手臂腕:POM+碳纤维，臂托主体：一体成型全碳纤维材质。 7.3旋转调节：整体旋转角度调节档位具有5档，腕托可360°自由旋转。高度调节档位具有5档。 8、膝垫 8.1功能：在患者仰卧时提供膝部支撑，顶部有2条小腿承托弧形凹槽，便于给患者脚部提供更舒适支撑。 8.2材质：主体全碳纤维材质。 8.3增高垫：膝垫可根据体位固定要求选择增高垫，增高垫厚度≥50mm。 8.4固定及调节：膝垫通过膝垫适配条直接安装在多功能全身固定架上，膝垫底部具有4组孔位可供选择。 9、一体化手部桥架 9.1功能范围：可在上举臂时为手部提供舒适休息位。 9.2材质：全碳纤维材质，一体化成型。 9.3调节：采用销钉型固定，在底座上头脚方向具有3档的档位可供选择。 10、可调式脚垫 10.1材质：材质由POM和聚氨酯发泡材质组成，接触人体部分为聚氨酯发泡材料，柔软舒适。 10.2固定：安装方式采用卡位型方式直接安装在多功能全身固定架上。 10.3脚垫倾斜具有4档的档位可调。 10.4左右脚垫打开与并拢的调节具有3档的档位可调。 11、SBRT胸腹部桥架 11.1功能范围：采用旋压固定式安装在多功能全身固定架滑轨位置，用于限制患者呼吸运动幅度。桥架中间具有推锁结构，可以使呼吸抑制板系统在桥架上实现快速安装或拆卸。 11.2材质：POM。 11.3指示标志：桥架两边具有刻度线，顶部带方向指示箭头。 12、SBRT膝部桥架 12.1功能范围：采用旋压固定式安装在多功能全身固定架滑轨位置，用于固定膝部，两边具有刻度线。 12.2材质：POM。 12.3桥架真空垫：具有2个桥架真空垫，桥架真空垫通过魔术贴与SBRT桥架连接，用于膝部固定； 13、呼吸抑制板系统 13.1压腹板：压腹板表面凸起采用人体工程学设计， 2种大小规格可选。 13.2固定方式：具有快速安装系统，可使呼吸抑制板在桥架上实现快速安装与拆卸。 13.3调节方式：呼吸抑制板调节杆上有刻度数据，快速安装固定系统上具有读数窗口，可供记录压腹深度数据。 |