服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 胰岛素泵 | 1、外形尺寸：≤5.8x8.8x2.0（cm）。 2、重量：≤85g。 3、储药器装药量：≥3ml。 4、胰岛素泵配套耗材要求：设备端为快速接口，需生产带管路的快速接口皮下软针和快速接口皮下钢针，配备助针器；耗材有效期≥5年。 5、屏幕显示：≥2.0寸屏幕，背景灯自动亮灯和≤8秒自动熄灯省电功能，有剩余电量显示功能，有储药器剩余药量显示功能。 6、按键锁防误触：延时30秒自动锁定，双键解锁。 7、基础率：可分24段，0.1-35u/h,步长0.1u/h,3种基础率模式。 8、可设置临时基础率0.5-24H;0.1-35u/h;±1%可调整。 9、具有大剂量向导功能，0.1-25U,大剂量增量0.1U。 10、大剂量输注方式：具备常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量三种。 11、日总量：可回顾≥40天。 12、安全电容加直流马达，配备合金齿轮箱、编码器和马达复位开关。 13、报警记录：可回顾≥32次报警记录，屏幕需显示每条报警准确的日期时间，以及报警的中文具体内容(非代码)。 14、低无液量和低无电量报警：低液量报警值10U至50U可调整，剩余药量≤5U时屏幕自动触发无液量报警；屏幕要提示低、无药量报警和低、无电量报警两种模式。 15、充盈记录：可回顾≥64次的充盈记录，以及充盈时间和日期。 16、大剂量历史查询：可回顾≥90次大剂量历史。 17、胰岛素输注精度：±5%。 18、安全设置：具有自检和手动检查功能，≥50种安全系统程序监视。 19、系统自动阻塞检测：最大输液压力(即阻塞提示时产生的丸剂量)≤7U胰岛素，触发阻塞压力阈值：≤13PSI。 20、具有餐前大剂量预设模式和基础率智能分段功能，自动基础率需满足6、8、24段三种固定数值。 |