技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 移动超声机 | （一）技术参数及要求 1.二维灰阶模式。 2.数字化声束形成器。 3.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12 bit。 4.接收方式：发射、接收通道≥1024,多倍信号并行处理。 5.扫描线：每帧线密度≥512超声线。 6.发射声束聚焦：发射≥8段。 7.扫描频率 （1）电子线阵：超声频率范围 3.0-12.0 MHz； （2）电子凸阵：超声频率范围 2.0-5.0 MHz；； （3）相控阵探头：超声频率范围 2.0-4.0 MHz。 8.振元：最大有效振元数≥ 192 振元。 9.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。 10.最大显示深度：≥ 39 cm。 11.最大帧率：≥ 999 帧/秒 。 12.TGC:≥ 6 段。 13.二维灰阶：≥ 256 。 ▲14.动态范围：≥ 230 。 15.增益调节：B/M/D分别独立可调，≥ 100 。 16.伪彩图谱：≥ 8 种。 17.彩色多普勒成像。 18.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 19.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。 20.取样框偏转：≥± 30 度(线阵探头)。 21.最大帧率：≥ 364 帧/秒。 22.支持 B/C 同宽。 23.频谱多普勒模式。 24.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 25.显示方式：B,PW,B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW 等等。 26.显示控制：反转、零移位、 B 刷新、 D 扩展、 B/D 扩展等。 27.最大速度：≥ 8.89 m/s (连续多普勒速度：≥ 37.35 m/s)。 28.最小速度：≤ 0.5 mm /s(非噪声信号) 。 ▲29.取样容积： 0.5 - 20 mm。 - 30.偏转角度：≥ ± 30 度(线阵探头)。 31.零位移动：≥ 8 级。 32.快速角度校正。 33.彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)。 34.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 。 35. M 型模式。 36. CW 模式。 37.组织谐波成像模式。 38.组织特异性成像。 39.频率复合成像。 40.空间复合成像。 41.斑点抑制成像。 42.独立角度偏转。 43.扩展成像。 44.一键自动优化(包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动 改变)。 45.全屏放大。 46.局部放大(支持前端、后端放大)。 47.回波增强技术。 48.智能血流跟踪(自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节)。 ▲49.可升级智能声控，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式 等。 50.多普勒自动识别功能。 51.支持锁屏功能。 52.自动唤醒功能。 53.常规测量软件包。 54.标配腹部、血管、小器官，神经测量软件包。 55.支持手动触摸屏上注释。 56.支持手动触摸屏上包络测量。 57.支持手势操作(图像调整、测量和注释、图像浏览)。 58.屏幕中位引导线。 ▲59.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支 持线阵和凸阵探头。 ▲60.可升级磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信 号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置。 61.测量和分析 （1）配腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包； （2）常规测量、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量； （3）多普勒测量(自动或手动包络测量，自动计算测量参数)； （4）全科测量包，自动生成报告。 62.电影回放及原始数据处理 （1）所有模式下可用； （2）支持手动、自动回放； （3）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间 480 s；向前：120 s)； （4）图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8 种、M模式5种、彩色模式5种、PW 模式 10 种； ▲（5）支持同步存储（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG 单帧，电影文件包 括：AVI),即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然 关机或未结束检查关机资料不丢失。 - 63.检查存储和管理(内置超声工作站)：检查存储：≥ 120 GB SSD硬盘、内置超声工作站多种导出图像 - 格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出 - 、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作，专用于病人信息管理。 - （二）外设和附件 1.提供≥ 15 寸无缝纯平投射式电容屏； 2.机器内置3个可激活探头接口； 3.提供≥ 4 个USB 3.0接口； 4.提供台车(包括：耦合剂杯套组、储物蓝、打印机架、AC 电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架)。 （三）配置要求 1.平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统主机 1 台； 2.探头：线阵探头 1 个，凸阵探头 1 个； - 3.多功能台车： 1 个。 |