- 呼吸机主机重量≤6.5kg，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 内置电池续航时间标配1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 整机为电动电控设计，涡轮峰值流速≥280L/min，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种连接方式。

- 采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数，适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 具有氧耗监测功能，可查看氧气剩余使用时间。

- 具有关机电量%显示功能，无需开机亦可查看呼吸机剩余电量。

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录，具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

- 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- 海拔补偿≥7000米，满足高空转运需求。

- 工作温度范围：-20～50℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- 标配非消耗型氧传感器（如顺磁氧或超声氧传感器），无需校准和更换，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）、无创通气模式和氧疗模式，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 支持升级容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV、自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

- 具有呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+等），自动调节吸气和呼气触发灵敏度，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定、脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

- ★潮气量：20ml～4000ml，吸入氧浓度：21～100%，吸气压力：1～80cmH2O，呼气末正压：0～50cmH2O，吸气时间：0.1～10s，压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O，流速触发灵敏度：0.5～20L/min，氧疗流量：2～80L/min，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- 呼气触发灵敏度：1～80%（手动可调）。

- 支持选配同品牌湿化器，湿化器具有≥3英寸电容触摸屏，并且支持档位调节和温度调节两种模式。

- 支持升级WiFi功能，提供产品说明书或白皮书证明材料。

- ★为实质性参数要求