技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 动态血压监测仪 | 1、测量范围：收缩压60-280mmHg；舒张压30-195mmHg。 2、测量精度：±3mmHg；脉率：±5%。 3、充气压力：0-299mmHg。 4、心率：30-200mmHg。 5、记录容量：≥400条。 6、测量方法：示波法，线性放气。 7、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式。 8、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟。 9、电池：配备两节碱性电池，支持至少200次测量。 10、PC接口：红外/蓝牙/USB。 11、具备自适应放气和充气技术。 12、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC。 13、用户不适时可按键快速停止测量并放气。 14、提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断。 15、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等。 16、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等。 17、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标。 18、提供血压负荷、白大衣性高血压、隐匿性高血压、昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论。 19、支持动态心电、动态血压在同一分析软件上进行数据录入、数据分析、报告打印，实现网络分析共享功能。 |