- 压力容器维修保养、年度检验及定期检验，安全阀校验

服务内容及技术要求：

- 供应商负责为我院使用的14台压力容器及22个安全阀维护保养服务提供维护保养和抢修服务，办理压力容器及附属安全阀年检的相关约检，配合定期检验及年度检查的现场配合等工作，不含单次更换200元以上零配件费用。

- 2、维保设备一览表

1）维保设备数量及分布如下：

| 序号 | 设备名称 | 制造单位 | 数量 | 设备型号 | 出厂编号 | 科室 | 需求1（年检） | 需求2（定检） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | LMQC-80EP | 2019E409 | 检验科 | 2024.11年检、2025年11月年检 | 2026.04 |
| 2 | 立式灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | LMQC-80EP | 2022A439 | 检验科 |  | 2025.04 |
| 3 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | LMQC-80EP | 2014E573 | 汇东检验科 |  | \ |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MAST-A | 20207303 | 器械供应室 |  | \ |
| 5 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MAST-A | 20207804 | 器械供应室 |  | \ |
| 6 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MAST-A | 20208030 | 器械供应室 |  | \ |
| 7 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MAST-A | 20207301 | 器械供应室 |  | \ |
| 8 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MOST-T | 2016B105 | 汇东手术室 |  | \ |
| 9 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | MOST-T | 2014B391 | 手术室 |  | \ |
| 10 | 高压氧舱储气罐 | 烟台宏远氧业有限公司 | 1 |  | 10-R1600-007 | 高压氧舱 |  | 2026.11 |
| 11 | 高压氧舱储气罐 | 烟台宏远氧业有限公司 | 1 |  | 10-R1600-008 | 高压氧舱 |  | 2026.11 |
| 12 | 高压氧舱空气过滤器 | 烟台宏远氧业有限公司 | 1 |  | 09-R273-066 | 高压氧舱 |  | 2026.11 |
| 13 | 高压氧舱空气过滤器 | 烟台宏远氧业有限公司 | 1 |  | 09-R273-067 | 高压氧舱 |  | 2026.11 |
| 14 | 高压氧舱储水罐 | 烟台宏远氧业有限公司 | 1 |  | 09-R800-046 | 高压氧舱 |  | 2026.11 |

2）安全阀数量及分布如下：

| 序号 | 名 称 | 安 全 阀 型 号 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 需求（年检） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | YA28X6T/10 | 1 | 个 | 检验科 | 2024、2025年检各一次 |
| 2 | 安全阀 | YA28X6T | 1 | 个 | 汇检验科 |  |
| 3 | 安全阀 | YA28X6T/10 | 1 | 个 | 手术室 |  |
| 4 | 安全阀 | YA28X6T/10 | 1 | 个 | 汇手术室 |  |
| 5 | 安全阀 | A48Y-16C | 4 | 个 | 高压氧舱 |  |
| 6 | 安全阀 | A48Y-16C | 3 | 个 | 高压氧舱 |  |
| 7 | 安全阀 | AL-150、YAIA | 8 | 个 | 器械供应室 |  |
| 8 | 安全阀 | YA28X6T/10 | 3 | 个 | 口腔科 |  |

3、服务要求

1）供应商应严格按照《压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定和要求对压力容器进行维护保养和抢修服务，并做好维护保养记录。并按相关技术要求做好快开门功能实验月度检查并出具记录。

2）供应商应按照《特种设备安全法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定协助我院联系具有相应资质的检验检测单位对本单位2025年1台压力容器进行定期检验、2026年6台压力容器进行定期检验、2024年14台压力容器年度检查的约检、2025年14台压力容器年度检查的约检、以及2024年度和2025年度各22只安全阀的拆装及校验工作（氧舱附属安全阀7只需当天拆除校验安装完毕），配合压力容器定期检验及年度检查的相关现场工作(含现场检验条件准备及检验后恢复等工作)。上述涉及的所有费用和检查、检验报告的领取由供应商负责承担。供应商负责承担由供应商原因导致的压力容器不能一次性通过定期检验及年度检查需再次检验、检查所产生的所有费用。

3）本合同所述设备若发生故障需要应急处理不受时间限制，即供应商为我院设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

4）因高压氧舱使用的特殊性，氧舱安全阀需要接到通知时当天检测完毕，当天安装完好。

5）供应商应按照《压力容器维护保养任务对应表》为我院提供压力容器的维护保养服务。

压力容器维护保养任务对应表

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 频次 (次/台/年) | 检查 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入网检查 | 对进行维护保养的压力容器及配套系统进行一次系统检查， 同时建立客户设备档案。主要包括： ①压力容器本体及保温 层检查；②安全附件检查；③安全保护装置的检查；④测量 调试装置检查；⑤附属仪器仪表的检查；⑥登记设备信息， 建立档案。 | 1 次 | 合同签 订 后 1 月内 |
| 2 | 系统巡检 | 定期检查压力容器本体及其安全附件、安全保护装置、测量 调试装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄露，有 无其他异常情况，及时排除潜在的运行故障及安全隐患。 | 12 次 | 每月前 十号 |
| 3 | 安全评估 | 定期对压力容器进行安全检查和安全评估，及时准确地排查 安全隐患。 | 4 次 | 每季度 10 号 |
| 4 | 保温层维护 | 定期对设备保温层进行保养、检查、清洁等，确保保温层性 能可靠，保障设备安全、正常、经济运行。 | 4 次 | 每季度 10 号 |
| 5 | 停机保养 | 对即将长期停用的压力容器进行防腐保养， 以减小停运期间 压力容器的性能损耗。 | 1 次 | 停用后 20 日内 |
| 6 | 客户回访 | 按计划对客户进行上门回访或电话回访，听取客户意见、建 议，有效改进服务质量、服务方法。 | 4 次 | 每季度 10 号 |
| 7 | 技术咨询 | 根据客户需求 24 小时提供专家技术咨询，包括热水系统、采 暖系统、蒸汽系统等。 | 不限 |  |
| 8 | 故障维修 | 根据客户报修信息，提供上门维修服务，及时排查故障，保 证客户压力容器安全、稳定运行。 | 不限 |  |
| 9 | 定检年检服务 | 专人配合须年检的压力容器的检验现场，使之达到检验要求 及检验后现场恢复。 | 各 1 次 |  |