- 麻醉视频喉镜服务内容及技术要求：

一、显示主机

1、显示主机可无缝兼容硬管手柄、软管手柄，方便升级。

2、屏幕：采用≥3.5寸医用全触摸显示屏，通过压力感应，戴手套不影响操作。

3、显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

4、电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟。

5、数据输出方式：可通过USB传输内存数据。

6、可一键拍照、录像、录音，并在主机上直接阅读、回放。

7、内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

10、具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研。

二、硬管手柄

1、采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10lp/mm。

2、硬管直径≤4.1mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管。

3、硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理。

4、硬管具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤。

5、管芯塑型后可复原。

6、配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

7、成像距离范围不小于3～50mm。

8、可采用多种消毒、灭菌方式，比如浸泡、低温等离子、环氧乙烷等。

三、软管手柄技术规格要求：

1、采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视场角≥90°，空间分辨率≥10lp/mm。

2、采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用。

3、插入部外径≤2.4mm，无内置吸引通道,长度≥600mm。

4、软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥130°。

5、照明采用LED灯，亮度≥300LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。

6、成像距离范围不小于3～50mm。

## 7、一键拍照、录音、录像功能。