- 掌上超声服务内容及技术要求：

1.支持心脏、肺、腹部、颅脑和FAST检查成像预设优化；

2.可调节可保存应用预设功能，可保存适合各类用户的图像参数；

3.支持二维，彩色多普勒，M模式，能量多普勒，脉冲多普勒，组织多普勒模式≥3种；

4.支持基波和谐波成像；

5.频率范围3.5至1MHz；

6.扫描范围≥85°；

7.扫描深度≥30cm；

8.TGC分段可调≥5段；

9.动态范围30-200；

10.最大血流速度≥1100cm/s；

11.取样容积1-15mm任意可调；

12.支持逐帧的手动回放和速度可调的自动回放；

13.支持一键优化功能：可一键自动优化二维、彩色血流等；

14.支持中英文切换；

15.B模式下工作≥45分钟；

16.支持快充模式45分钟充满80%以上，充电模式≥2种；

17.输入电流大于等于：4AMAX；

18.重量小于等于250g；

19.具备无线连接方式，内置WiFi与智能显示端连接；

20.智能显示端APP可通过扫描探头二维码链接；

21.支持一键快捷云分享高清影像到终端设备（手机/电脑/平板）。可应用于会；诊、质控、病例研讨等；

22.具备ip68级及以上的防水性能（要求提供技术白皮书或使用说明书证明）；