| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 红光治疗仪 | 1、双路输出设计，独立控制。 2、灯珠功率：≥100W。 3、光源：矩阵集成高功率半导体固态光源。 4、灯珠数量及排列方式：≥100颗灯珠，10*10矩阵排布。 5、治疗时间：1-60min可调，步进1min。 6、能量调节方式：分3档可调。 第1档，有效红光辐照度为21mw/cm2，允差±25%； （2）第2档，有效红光辐照度为34mW/cm2，允差±25%； （3）第3档，有效红光辐照度为60mW/cm2，允差±25%。 7、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。 8、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时（推荐治疗距离）＞60mW/cm2。 9、操作面板：7寸电容液晶触摸屏、智能触控操作。 10、辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。 11、辐照度稳定性控制：有效红光辐照度的不稳定度不大于±10%。 12、有效辐照面积：＞346cm²。 13、有效治疗深度：＞5cm。 14、支臂结构：采用气弹簧结构设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。 15、灯头设计：采用三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。 16、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。 17、漏电保护：具有自动漏电保护功能。 |