| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 空气流动床 | 1.悬浮力：≥280kg，悬浮力无级可调，可根据患者体重及病情变化对悬浮力的不同需求，随时予以调控。（提供第三方机构出具的检测报告复印件） 2.操作面板：采用≥10英寸彩色液晶全智能触摸屏面板。 3.冷却方式：采用纯风冷无水降温技术。 4.消毒功能：具有臭氧消毒功能。（提供第三方机构出具的检测报告复印件） 5.接触压强：人体与床面接触压强降低90%以上,小于毛细血管闭合压。 6.噪声量：＜50dB。 7.具有康复装置：可帮助清醒病人早期进行肢体锻炼，防止肌肉挛缩。 8.滤单：进口特种材质，抗张力强，兼备高密度、高透气性；孔径小于29um，确保颗粒不泄露。 9.微颗粒：经过厌水技术处理，防潮、抗菌；粒径：50-154um；主要成份：陶瓷、有机硅复合材料（无毒、无味）。 10.透气板：进口材料，透气性能均匀、良好，无任何化学粘合剂。 11.电源电压：220V±15。 12.电源功率≥1.5KVA。 13.电源频率≥50HZ。 14.风机功率≥0.75KW。 15.加热装置≥1.0KW（帮助冷床快速升温，缩短病人等待时间）。 16.床体重量≥830KG。 17.具有称重功能。 18.具有打印功能。 19.具有超温报警功能。 20.使用年限：≥十年。（提供产品铭牌照片或者其他证明文件） |