## Sheet1
静配中心智能化设备需求
序号 | 设备名称 | 适配性要求 | 需求
1 | 水平层流台 | 应符合 YY/T1539-2017 的水平层流台，用于调配普通输液和肠外营养液等输液;应采用顶进风型、操作窗无前玻璃挡板、无水龙头的型号 | 双人水平层流台(尺寸符合我院静配中心布局及进场要求)
外部箱体LCD液晶显示屏：可实时显示风速、时间、紫外灯工作时间、过滤器工作时间、风速等各项参数
照明灯(LED灯)、紫外灯、风机三者联动互锁，噪声≤65dB
双侧内嵌：针孔高清摄像头、三芯防溅插座，与HIS、PIVAS相关系统高度兼容的液晶显示屏(≧10寸)、扫码口(标签码、药品追溯码等)
操作区三侧及工作台面采用优质304不锈钢，操作区顶部配备优质304不锈钢挂杆、挂钩
配置万向脚轮和可调节高度的底脚(无裸露螺丝纹)
若后期增设半自动配液机器人，对层流台的规格、型号、气流的要求及上述配置安装位置的考虑
每年进行一次技术参数(如设备噪音、工作区亮度、吸入风速、下降风速等)的质量检测，由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，费用问题
维保期限、高效滤过器更换周期、费用问题、更换后由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，维保修响应速度
2 | Ⅱ级A2型生物安全柜 | 应符合 GB 41918-2022 的Ⅱ级A2型生物安全柜，用于调配抗生素和危害药品等输液；生物安全柜应连接排气罩且通过室外风机排气或通过硬连接至排风管由排风机排气；为实现调配室内的温湿度、压差智能调节，每台生物安全柜都应设置与送排风系统的联动装置 | 静配中心专用双人Ⅱ级A2型生物安全柜(尺寸符合我院静配中心布局及进场要求)
外部箱体LCD液晶显示屏：可实时显示风速、时间、紫外灯工作时间、过滤器工作时间、风速等各项参数
照明灯(LED灯)、紫外灯、风机、前窗四者联动互锁，噪声≤65dB
双侧内嵌：针孔高清摄像头、三芯防溅插座，与HIS、PIVAS相关系统高度兼容的液晶显示屏(≧10寸)、扫码口(标签码、药品追溯码等)
操作区三侧及工作台面采用优质304不锈钢
具备实时检测正压和负压区压力变化功能，气流变化量超过20%时，自动声光报警
前窗电动升降，具备限高或限低报警装置，自动声光报警
配置万向脚轮和可调节高度的底脚(无裸露螺丝纹)
每年进行一次技术参数(如设备噪音、工作区亮度、吸入风速、下降风速等)的质量检测，由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，费用问题
维保期限、高效滤过器更换周期、费用问题、更换后由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，维保修响应速度
3 | 半自动配液机器人 | 辅助药学人员完成调配间内加药混合操作，不影响药液质量、数据稳定可靠、运转速度可控、降低工作强度 | 与HIS、PIVAS相关系统高度兼容的液晶显示屏(≧10寸)、扫码口(标签码、药品追溯码等)，具备设备校正、常用药品参数设定、数据保存与清除、调配全程信息可追溯。
能连续定量、精准抽取药液或溶解静脉用药并灌注于基础输液，实现加药混合调配目的；能控制溶液灌注流速，可以满足不同静脉药品的加药混合调配;因溶媒或药液不足导致加药调配灌注无法完成时，应有报警装置提醒;单次或连续双向运转设置；可设置有时间间隔和运转次数；具备自动夹持、自动卸瓶功能，医疗废物自动收集；设备应有指示灯等明确方式显示机器运行状态（不能正常运行的应有明确显示标识）。
能摆放在洁净台的工作区内，且注明放置于水平层流洁净台或垂直层流洁净台内运行；在无菌环境中使用，且不影响洁净台内的正常气流。
液体流速可分档设置，有排液功能；可实时监控抽吸药液体积；配备通用注射器针头，输液管和针头的材质应不会开裂变形、不会与加药调配的药品有吸附或降解等相互作用；易清洁消毒。
维保期限、耗材更换频率、耗材费用问题、设备校正周期，校正由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，维保修响应速度。
4 | 自动贴签机 | 代替PIVAS传统工序中待调配溶媒标签打印及人工贴签操作 | 与HIS、PIVAS 相关系统高度兼容，能实时与各系统交换数据，占地面积(建议≦2平方米)符合我院静配中心整体布局及进场要求,设备整机应当随意移动，不受场地限制
自动接收用药医嘱及其他医嘱信息，打印用药医嘱标签；可实时识别基础输液品规，准确率应达到 100%，对于错放输液品规应报警提示且不予贴签；可自动贴签及复核，对于漏贴、错贴等错误应及时报警；贴签完毕后，可自动收纳至基础输液箱；对液体量有统计功能。
可打印各类用药医嘱相关标签，如玻璃瓶、塑料袋、营养液袋等特殊标签;可支持国内已知所有基础输液 500ml及以下塑料瓶、软袋、直立式PP袋以及玻璃瓶，可识别液体正反面并贴签，标签贴附位置须根据我院静配中心要求进行调整，且不得遮挡药品自带标签信息；具有开机自检功能和电机过热、电流过大、超载等应急停机保护功能，设备应有指示灯等明确方式显示机器运行状态（不能正常运行的应有明确显示标识）；易清洁消毒。
每小时贴签数量大于1000袋，且贴签差错率应为0；标签耗材应为市场通用的标签纸，标签纸粘度适中易撕下，字迹、标签均防水，耗材费用低。
维保期限、耗材费用问题、设备校正周期，校正由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，维保修响应速度。
5 | 自动分拣机 | 通过条码快速分拣成品输液，同时也应对不合理数据进行拦截，如拣出未配置扫码、未计费扫码、未成品复核扫码、停药停配等 | 储位数量、占地面积符合我院静配中心整体布局及进场要求
与HIS、PIVAS 相关系统高度兼容；可按设置信息分配分拣箱，配备有特殊分拣箱;可根据条码追湖成品输液的各项信息，实时显示病房(区)输液分拣状态等信息;有数据管理功能，可生成相应的数据报表。
全程监控并保存相关数据，可实时监控分拣过程，可追湖每一袋成品实际分拣情况和操作者；对漏拣液体有专用的回收箱；配备统一的可替换成品箱；可同步打印打包输液信息标签；输液分拣完成或者分拣箱达上限时应有提示、能自动分配新的空分拣箱继续进行分拣；输液袋(瓶)可正反面自由放置，且识别；有自动定时清洁消毒模式；有开机自检功能、急停保护、电机过热、过载等保护功能；设备应有指示灯等明确方式显示机器运作正常（不能正常运行的应有明确显示标识）。
差错率小于百万分之一；每小时分拣量大于1200袋，分拣速度可根据操作人员熟练程度自动调节；可支持国内己知所有500ml及以下圆形或方形塑料瓶、软袋、直立式PP袋和玻璃瓶的分拣。
6 | 西林药瓶振荡助溶器 | 通过高频振动，加速难容性药物溶解 | 带大孔、小孔径，多孔(≧19孔)设计能放置不同规格西林瓶，机身稳固。
应选用光洁平整、不落屑、不产尘、接缝处密封好、易清洁与消毒、耐腐蚀的优质304不锈钢。
振动幅度、尘埃粒子数及噪音符合静配中心洁净区要求。
设备是否需要校正，校正由谁请第三方具备专业资质企业进行检测并出具报告，维保修响应速度。
7 | 移液泵 | 辅助药学人员将药液精准转移和剂量控制 | 精准到0.1ml药液转移，可调节流速，兼容多种容器接口（西林瓶、安瓿瓶、输液袋），能减少空气吸入，吸头快拆，更换便捷。
维保期限、耗材更换频率、耗材费用问题，维保修响应速度。
8 | 成品输液复核机 | 辅助药学人员快速检查成品输液质量 | 能通过外观快速检测出输液袋/瓶有无破损、漏液、异物(沉淀、玻渣、皮屑、内膜等)。
设备应有指示灯等明确方式显示机器运作正常（不能正常运行的应有明确显示标识）；有自动定时清洁消毒模式。
维保期限、是否存在耗材问题以及费用，维保修响应速度。
9 | 配液机器人（六工位） |  | 能无缝、无线对接医院 PIVAS/HIS 系统
能适配高度各种西林瓶或安瓿瓶
药液残留≤0.15ml
工作噪音≤50db
10 | 静配软件 | 包括不限于审方模块、批次划分模块、物流管理模块、绩效考核模块、医嘱点评模块、合理用药查询模块、标签打印模块