| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 空气压力波治疗仪 | 1、连续工作时间：≥5 小时。 2、液晶显示：≥7英寸触摸屏，治疗参数实时显示。 3、治疗压强： a)最大压强：26KPa,允差：±15%； b)调节范围：4KPa ～26 KPa,步进 ：2KPa,允差：±15%。 4、气囊内的极限正压应不超过40kPa ，且超过3kPa的持续时间应不大于10min。 5、具备双下肢气囊（每个下肢气囊均为 6 腔气囊）。 6、每个腔体的治疗压力 ，可一键启动或关闭治疗。 7、工作模式 ：不低于14 种模式，模式可调，可根据患者病情调节相应的模式。 8、工作时间 ：工作时间设置范围5～60分钟，调节步长为5分钟。时间显示误差不大于设定值的±2%，最大不大于±1 分钟。 9、具备漏气、过压提醒功能。 10、工作噪声：治疗仪工作时不超过65dB。 11、安全类别高于或等于Ⅰ类 ，B型设备。 |