| 器械名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1.骨凿 | 1、由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。 2、用于牙科手术中进行切割或凿开骨质组织。 3、表面应光滑、圆整，除头部刃口外，其余部位应无毛刺、锋棱，表面无划痕、裂纹等缺陷。 4、其硬度为48HRC—55HRC。 5、应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 2.剥离器 | 1、由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。采用不锈钢材料制成。 2、用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 3、骨膜剥离器、组织拉钩工作部位与手柄应焊接牢固，并且肉眼观察无明显缝隙 4、有耐腐蚀性能。 |
| 3.牙挺 | 1、由手柄、杆和工作端组成。采用不锈钢材料制成。 2、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖。 3、牙挺头杆除刃口外应光滑圆润，无锋棱、毛刺、划痕、裂纹等缺陷。其硬度为46HRC-55HRC。 4、牙挺头杆应具有一定强度，丁字形牙挺头杆与柄部连接应牢固，受力后，杆与手柄位移不得大于0.05mm。 5、应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 4.牙科开口器 | 1、具有迫使保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。 2、牙科开口器表面应光滑、圆整，硅胶开口器颜色均匀，无破损，不锈钢开口器表面无锋棱等缺陷。 3、有锁紧件的固定应牢固，旋转应轻松自如，无滑丝现象。拉杆开闭灵活，无卡塞现象。 4、开口器硬度为 38HRC—48HRC。 5、硅胶开口器应能耐高温高压而不变形、不变色。 6、不锈钢开口器应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 5.唇颊牵开嚣 | 1、由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。 2、用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 3、唇颊牵开器表面光滑、圆整，无划痕、破损，周边无毛刺、锋棱等缺陷。 4、口外张开器、口内张开器应有良好的弹性而无变形、断裂现象。 5、高分子材料唇颊牵开器应能耐高温高压而不变形、不变色。 6、应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 6.骨锤 | 1、采用不锈钢材料制成的牙科用锤。 2、用于口腔科手术中敲击牙骨凿。 3、牙骨锤表面应光滑、平整， 无锋棱、毛刺、划痕、裂纹等缺陷。 4、应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 7.拔牙钳 | 1、由钳喙、关节和钳柄组成。钳喙可根据用途制成不同形状，采用不锈钢材料制成。 2、用于牙科临床中完成夹持和去除操作。 3、拔牙钳表面应光滑、圆整，除微创型螺杆组件外，其他部位不应有锋棱、毛刺及裂纹等缺陷； 4、采用不锈钢材料加工的拔牙钳其硬度应达到钳体45HRC-55HRC、螺杆组件40HRC-50HRC； 5、拔牙钳开闭应灵活自如，不应有卡塞现象； 6、拔牙钳应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 8.组织拉钩 | 1、由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。 2、用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 3、颌面部组织拉钩表面应光滑、圆整，周边无毛刺，深划痕等缺陷。 4、除下颌升支反角拉钩、舌拉钩、口内拉钩外，其它规格拉钩硬度为40HRC—52HRC。 5、应有良好的耐腐蚀性能。 |
| 9.腭裂开口器 | 1、具有迫使和保持下颌张开的支持结构。 2、牙科开口器表面应光滑、圆整，硅胶开口器颜色均匀，无破损，不锈钢开口器表面无锋棱等缺陷。 3、有锁紧件的固定应牢固，旋转应轻松自如，无滑丝现象。拉杆开闭灵活，无卡塞现象。 4、开口器硬度为 38HRC—48HRC。 5、硅胶开口器应能耐高温高压而不变形、不变色。 6、不锈钢开口器应有良好的耐腐蚀性能。 |