| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 石蜡切片机 | 1.切片厚度：0μm～100μm。设置范围：0μm～5μm增量值≤0.5μm；5μm～10μm增量值≤1μm；10μm～20μm增量值≤2μm；20μm～50μm增量值≤5μm；50μm～100μm增量值≤10μm；可通过触摸屏直接输入数字。 2.修片厚度：0μm～800μm。设置范围：0μm～10μm增量值≤1μm；10μm～20μm增量值≤2μm；20μm～50μm增量值≤5μm；50μm～100μm增量值≤10μm；100um~800um增量值≤50um；可通过触摸屏直接输入数字。 3.样本回缩：0～250μm之间可调。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 4.标本水平行程：30mm（±3mm），标本垂直行程：70mm（±5mm）。 5.切片精度：±5%。 6.最大钳式卡头尺寸：55mm*45mm（±5mm）。 7.刀架角度0~15°，燕尾槽结构底座。 8.触摸屏：≥4.3寸，中英文双语言可选。 9.全自动连续切片功能；连续、步进、单片三种模式可选。智能感知半修功能，仅需转动半圈手轮既可实现修片，整个过程无需任何其他操作；半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） ★10.两组独立位置记忆功能，≥2种设置方式。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 11.夹头位置数字化，输入坐标自动到达坐标位置。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 12.输入电源：AC220V/110V；频率50/60Hz。 13.产品体积：305*450*600mm（±10mm）。 |
| 石蜡包埋机 | 1.触摸屏：≥7寸，各功能模块温度显示清晰，中英文语言可选。 2.运用PID恒温算法，控温精准，控制精度≤0.1℃；实时温度曲线显示。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 3.出蜡时间1～20秒可调；具有智能熔蜡模式。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 4.自动无影照明，照明时间1～20秒可调。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 5.蜡缸容量：≥6升，一次可满足≥600个蜡块包埋用蜡。 6.蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制：0～99℃。 7.全自动程序控制，7*24小时自动运行时间设置；具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 8.冷冻台制冷温度设定范围：0℃～-20℃（±2℃）。 9.冷冻台一次可处理组织：≥100个。 10.主机尺寸：650*647*465mm（±50mm），冷台尺寸：≥632*410*446mm 。 11.电压：220V/50Hz。 12.总功率：≤1000W。 |
| 全自动HE染色机 | ★1.站点数量：总站点数≥28个，至少包含5个水洗站点、1个烤箱、4个加载/卸载站点（任意设定）、18个试剂缸。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 2.加温试剂缸：≥4个。 3.XYZ三轴机械手组合运动，多线程任务调度程序。 4.彩色触摸屏：≥8寸。 ★5.染色程序可编程并存储：≥200个，每个程序可设置≥100个步骤，每个步骤可设置时间为：1s～23h59min59s。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 6.可同时运行≥12个染色程序，可进行常规HE染色、快速冰冻HE染色及细胞学染色。 ★7.主界面可设置≥10个快捷程序。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 8.具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或者重新染色。 9.根据水压可调节水流量，保证洗涤充分。 10.按需供水，设备程序智能控制供水或断水。 11.设备运行过程中可随时“暂停”或“启动”正在运行的程序。 12.设备能根据试剂使用时间、染色片数智能调整染色时间。 13.运行速度快，可以完成1s分化操作。 14.设备运行中可随时撤销正在运行的染色程序，也可根据需要将已撤销的程序恢复运行，恢复后的程序将从撤销前的状态继续运行。 15.染色时间自动调节功能。 16.可视的平面结构，方便观察各缸位的液面高度；内置LED灯照明，方便观察染色过程 17.设备在运行中，外罩异常打开报警，机械手停止运行。 18.内嵌空气净化功能。 19.具备试剂更换管理系统。 ★20.玻片架容量≥30片。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） 21.试剂容器容量≤500ml。（提供生产厂家盖章的彩页或说明书） |
| 显微镜 | 1.主机 1.1明场观察；具有升级接口，后期可升级荧光、偏光、相差等多种观察方式。 1.2具有升级接口，后期可升级共览（最少3人）。（提供生产厂家盖章的产品彩页或官网截图） 1.3一体化机身，内部核心全金属，不含塑料件，机座防震。 1.4支架正面具有凹槽，搬运时与集成的垂直握柄一起发挥作用。 1.5 配有电源线收起支架。（提供生产厂家盖章的产品彩页或官网截图） 1.6表面抗菌处理：使用银离子添加剂对显微镜表面进行处理。可以抑制细菌生长。 2. 30°双目观察筒，10×目镜，视野≥20mm，屈光度预调，目镜与观察筒一体，防止脱落。（提供生产厂家盖章的产品彩页或官网截图） 3. 后倾四位物镜转盘，配至少4颗物镜： 3.1. 4X物镜，NA≥0.1，工作距离≥26.2mm。 3.2. 10X物镜，NA≥0.22，工作距离≥7.8mm。 3.3. 40X物镜，NA≥0.65，工作距离≥0.31mm。 3.4. 100X油镜，NA≥1.25，工作距离≥0.1mm。 4. 载物台为自支撑结构，圆角设计。 ★5. 友好型样品夹，载物台≥180×140mm，可单手推入玻片，同时防止载玻片破裂。（提供生产厂家盖章的产品彩页或官网截图） 6. 调焦机构为助力式，调焦齿轮部件为铜材质，抗磨耐用。 7. 透射光源：LED照明，提供白色冷光，无需调节就可以给整个视场带来均匀的照明。 8. 电源：220V/50Hz。 ★9. 配置：主机 1台；观察筒（含目镜）1套；物镜（4x，10x，40x，100x）1套；镜油（7ml）1瓶；聚光镜 1个；电源线 1根；防尘罩1个。 |
| 烘片机 | 1.温度调节范围：30～90℃，PID自动恒温。 2.控温精度：≤±2℃。 3.容量：可放置≥40个载玻片。 4.电源电压：AC220V 50Hz 、AC110V 60Hz。 5.功率：≤250W。 6.整机尺寸：340*320*125mm（±20mm）。 7.烤片台尺寸：≥320*270mm。 |
| 脱水机 | 1.缸数：≥12个（至少包含9个液缸，3个蜡缸）。 2.单缸容积：≥1500ml。 3.单缸工作时间：0-99小时内任意设置，蜡缸温度设置：0-99℃任意设置。 4.起缸停留时间(沥液时间)：45秒-100秒。 5.一次可处理组织：≥95个。 6.搅拌次数：不少于5次/分钟任意设置。 7.电源：AC220V/50HZ。 8.功率：≤500W。 9.产品尺寸：1130*400*500mm（±20mm）。 |
| 高压蒸汽灭菌锅 | 1.全医用级不锈钢材料。 2.手轮平移式快开门结构，盖子装有防烫罩。 3.安全联锁装置。 4.液晶屏显示工作状态,触摸式按键，设有器械灭菌程序、敷料灭菌程序、液体灭菌程序、自定义程序等。 5.超温，超压自动保护功能。 6.配有压力传感器。 7.机械压力、数字压力双显示。 8.自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽。 9.断水保护控制。 10.自涨式密封。 11.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。 12.配有不锈钢网篮。 13.灭菌有效容积: ≥50L。 14. 设计压力: ≥0.3MPa（提供生产厂家盖章的彩页或说明书）。 ★15. 设计温度: ≥150℃（提供生产厂家盖章的彩页或说明书）。 16.工作压力:0.22MPa（±0.02MPa）。 17.热均匀度:≤±1℃。 18.计时选择范围:0-99hour59min。 19.温度选择范围:105～134℃。 20.功率：≤3KW。 21.电源电压: AC220V/50HZ。 22.外形尺寸:510×470×1130（±20）(mm)。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后，若采购需采购该设备的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足。