| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 经颅电刺激仪 | - ★1.输出方式：至少支持4名患者同时开展治疗，各通道间相互独立，支持后期拓展刺激器，且增配的刺激器均可与经颅电刺激控制软件匹配；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 2.传输方式：无线传输协议，传输距离不低于30米；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.接触质量：经颅电刺激控制软件端和刺激器端均可通过光标移动来体现电极接触质量； 4.输出电流：电流强度范围0～2.5mA，步长0.01 mA,电流误差不大于±10%设定值；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5.刺激过程中，电流强度可通过电刺激器实时线性调节； 6.刺激时间：0-40min范围可调，误差不大于±5%设定值； 7.至少具有 tDCS经颅直流电刺激模式、预刺激及伪刺激模式；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.所有刺激参数均既可通过经颅电刺激仪控制软件设置，也可以通过电刺激器上的专用按键调节； 9.电刺激器工作时间：内置可充电锂电池，满电状态可连续工作不低于8小时；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 10.安全保护功能：一键终止功能，刺激过程不直接关闭电源可随时停止电流输出； - 11.具有认知评估功能；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 12.吞咽刺激模块 - 12.1四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 12.2脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；脉冲间隔：100uS、脉冲频率：20Hz-100Hz可调。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 12.3评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 13.具有信息管理功能：可进行患者选择、方案选择、检索或新建患者以及根据患者的治疗记录进行方案选择和治疗记录打印等功能； - 14.具有屏幕显示功能：实时显示电流强度、剩余时间、刺激波形、接触质量、阴阳极摆放位置、工作状态、电池电量等； - 15.适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，开展认知障碍的评定，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状。 - 注：带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.3万元/年。