| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 人体成分分析仪 | 1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。 2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据， 细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式。 3、测量时间：≤15秒。 4、测量系统：多频8-电极。 5、测量频率：3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）。 6、测量电流：≤90μA。 7、电极料：脚：不锈钢 / 把手：电镀材料。 8、测量部位：全身/右上肢/左上肢/右下肢/左下肢。 9、测量范围：75.0～1500.00Ω（0.1Ω单位），阻抗测量误差≤±2%（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 10、体重：0~270 kg ，体重测量误差≤±0.1KG（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 11、脂肪率：1.0～75.0%（0.1% 单位）脂肪率分析：5个部位。 12、脂肪量、肌肉量标准体重、体内水分：细胞内液、细胞外液、细胞内外液率。 13、四肢及躯干脂肪量：数字及图表表述。 四肢及躯干脂肪率：数字及图表表述。 14、基础代谢：0～99999千焦/天（1千焦/天）16个分数等级。 15、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价。 16、肥胖标准分析表：九宫格式体型判定图表。 17、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1cm) ； 评估脂肪量/评分：kg/± 4(全身/局部)； 评估肌肉量/评分：kg/± 4(全身/局部)； 可显示局部脂肪/肌肉的具体重量，并根据相应标准进行评分，图像显示，直观易懂。 18、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。 19、内脏脂肪等级：1～59，肥胖程度：0.1%单位。 20、肌肉平衡图表：图表表述身体重心更直接易懂。 21、腿部肌肉点数图表：分男女表述腿部肌肉点数，以及参照分布曲线。 22、输出报告种类：成人报告、儿童报告、孕妇报告、肌肉质量报告。 23、输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、体水分率、 体水分量、推定骨量、细胞内外液、细胞内外液比、身体质量指数、基础代谢量、基 础代谢年龄、内脏脂肪等级、节段（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）肌肉 量，节段（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）脂肪量，腿部肌肉点数等。 24、输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身 体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、节段（全身、右上肢、左上肢、右 下肢、左下肢）肌肉综合评价、节段（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）脂 肪综合评价、成长曲线图、BMI、推定骨量、目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控 制、显示直流电阻抗/交流电阻抗信息（科研基础数据）、肌肉量。 25、输出值（孕妇报告）：体重、体重增加量、脂肪量、除脂肪重、体水分量、水分脂肪比、细胞内液、细胞外液、推定骨量、蛋白质、体脂肪率、基础代谢率、孕前/孕后BMI、节段（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）脂肪量/脂肪率综合评价、节段（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）肌肉量、孕期体重变化及孕期体重增长目标、总孕期体重增长评估、全身相位角、孕妇宫高腹围参考图表、孕期体重/肌肉量/体脂率历史变化图表。 26、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，分为9种体型，分别是：隐型肥胖 型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌 肉发达型。 27、测量过程中实时显示测量部位及测量进度，并全程伴有语音及蜂鸣提示。 28、日期及时间：年/月/ 日期 / 小时 / 分钟 （24-小时格式）。 29、体质类型：标准 （3～99 岁）、运动员 （18～99岁）； 性别：男性 /女性 ； 年龄：标准 （3～99 岁）、运动员 （18～99岁）。 30、工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃）。 31、评估类型：体型判定、节段分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、 附带测试意见，供测试者参考。 32、具有相位角(ǿ)测量：全身相位角（50KHZ ）及6部分（全身、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、下半身）节段相位角，共18个电阻值，18个电抗值显示。 33、选配营养及运动处方：含成年、未成年、孕妇3大板块: （1）成人模块：包含11种慢病问卷调查（既有病史）有针对性的进行营养运动推荐、健康改善目标（当前水平、目标水平、健康绩效）、减肥增肌处方（一天摄入总能量推荐、产能营养分配、食物类别摄入量）、专家推荐一周食谱。包含12周以上运动锻炼计划、推荐有氧运动项目（步行、骑行、游泳）、拉伸练习（肱二头肌牵拉、肱三头肌牵拉、斜方肌牵拉、三角肌牵拉、股四头肌牵拉、小腿三头肌牵拉、臀中肌牵拉、臀大肌牵拉）、上肢阻抗练习（上肢站立侧平举、上肢扩胸、上肢站立屈肘、上肢站立伸肘）、下肢阻抗练习（下肢马步半蹲、下肢半蹲横移、下肢屈腿硬拉、下肢站立勾腿、下肢提踵）。 （2）未成年模块：包含学龄前/学龄后2大时期儿童营养综合诊断、摄入指导及膳食、运动、睡眠建议；每日热量摄入，产能营养素占比分配显示。食物类别及交换种类，专家推荐优选食材。包含1周定制三餐营养食谱及12周运动计划（有氧运动、拉伸运动、抗阻运动）。未成年睡眠建议（每日总睡眠时间，白天及夜晚推荐入睡时间），未成年健康体检推荐项目。 （3）孕妇模块：包含备孕期、孕期、产后调养期3大时期及慢病问卷调查（既有病史）有针对性的进行营养运动推荐、健康改善目标。包含孕妇3大营养元素配比，每日热量摄入，产能营养素占比分配显示。食物类别及交换种类，专家推荐优选食材。包含1周定制三餐营养食谱及12周运动计划（有氧运动、拉伸运动、抗阻运动）。 34、肌肉质量报告：四肢骨骼肌指数（SMI）、肌肉量及肌肉质量综合评价图表。 35、可配置运动机能测量仪：通过测量起身、坐下时的速度、力量发挥的瞬间反应，爆发力峰值，起身后恢复身体平衡所需的时间，左右晃动的程度的各项系数，分析下肢肌肉力量、反应速度、身体平衡能力各项运动机能指标，并且结合人体成分分析仪的体成分数据，对肌肉的SMI值进行综合评价，并结合性别、年龄段均值给出受试者综合得分，进一步分析评判运动机能的强弱。对中老年人的“跌倒风险”预警评估“肌少症”诊疗干预有着重要的科学指导作用。 36、显示语言：简体中文;测量模式：普通人模式或运动员模式。 37、打印机：通过工作站可以连接所有型号打印机。 38、存储功能：本地存储10万条以上测量信息，支持个人信息批量导入导出，便于大量收集信息。 39、整机使用年限：≥7年。（需提供产品说明书证明）。 ★40、本项目须配置一台打印机。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.5万元/年。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。