技术参数要求

| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 射频电刀 | 一、技术要求： 1、智能变频设计，≥3种不同的输出频率(0.92Mhz/1.23Mhz/0.46Mhz),随不同手术模式自动切换。 ★2、自动单极功能：单级切割时，电脑会根据组织结构的不同，实时测量组织电阻，自动调节输出，使其保持最佳的输出功率。 ★3、自动双极功能：双极凝血时，电脑会自动识别组织电凝的程度和组织的干燥程度，输出功率智能自动迅速降到最小值，即最初设定功率的1/4，并自动停止输出。 4、眼整形钨丝电极/直径0.25mm。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5、眼整形钨丝电极/直径0.4mm。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6、鼻整形陶瓷钨丝电极/直径0.5mm。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7、眼整形不沾型双极电凝镊。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8、鼻整形不沾型双极电凝镊。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9、电外科器械及连线均可高温高压消毒，重复使用（提供产品说明书及加盖供应商公章的承诺函）。 10、电极能连续检测点极于皮肤的接触情况,发现接触不良自动报警，且停止功率输出.电脑自动检测主机的各种功能,一旦有问题发生, 主机将自动报警。 二：配置清单： ★1、高频电刀：1台； 2、电外科手术器械-连接电缆（负极板连线）：1条； 3、中性电极（负极板）：20片； 4、电外科手术器械-单极电极手柄（双按键电刀笔）：2把； 5、双脚踏开关：1个； 6、电外科手术器械-双极镊（眼整形不沾型双极镊）：1把； 7、电外科手术器械-双极镊（鼻整形不沾型双极镊）：1把； 8、电外科手术器械-双极电缆（双极镊连线）：2条； 9、电外科手术器械-微型针状电极（钨丝合金电极）：2根； 10、电外科手术器械-微型针状电极（钨丝合金电极）：2根； 11、电外科手术器械-微型针状电极（陶瓷钨丝）：1根； 12、电外科手术器械-眼袋溶脂电极 ：1根； 13、器械消毒盒大：1个； 14、器械消毒盒小：1个。 注：以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。