| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 壁挂式紫外线消毒机 | - 1.★外形：平板式(壁挂式)； - 2.★消毒空间：≥100m3；额定循环风量：≥1000m3/h - 3.开机消毒作用下60分钟对白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； - 4.开机消毒作用下60分钟对空气自然菌杀灭率：≥90.00%（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； - 5.紫外线灯管寿命≥5000h；； - 6.负离子浓度:≥3×107个/cm3； - 7.功率:≤220W，噪音：≤55dB； - 8.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害； - 9.主机壳体采用SPCC材质经现代防潮工艺； - 10.采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示， - 11.采用高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； - 12.程控定时，程控预约模式可实现9时段预约开关机； - 13.超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控； - 14.风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择； - 15.具有风机及紫外线灯管故障自动报警，整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能； - 16.★配置清单：主机1台、电池2节、挂板1个、遥控器1个、电源线1根、合格证1张、保修卡1份、说明书1本、膨胀螺丝4只。 |
| 移动式紫外线消毒机 | - 1.★外形：移动式； - 2.★消毒空间:≥100m3；额定循环风量：≥1000m3/h； - 3.开机消毒作用下60分钟对白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； - 4.开机消毒作用下60分钟对空气自然菌杀灭率：≥90.00%（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； - 5.紫外线灯管寿命≥5000h； - 6.负离子浓度:≥3×107个/cm3； - 7.功率:≤200W，噪音：≤55dB； - 8.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害； - 9.主机壳体采用SPCC材质经现代防潮工艺制成； - 10.采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，触摸感应式按键操作， - 11.采用高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； - 12.程控定时，方便用户操作，显示更直观，程控预约模式可实现9时段预约开关机； - 13.超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控； - 14.风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择； - 15.具有风机及紫外线灯管故障自动报警，整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能； - 16.★配置清单：主机1台、电池2节、挂板1个、遥控器1个、电源线1根、合格证1张、保修卡1份、说明书1本。 |
| 床单元臭氧消毒机 | - 1.机身采用SPCC材质经现代防潮工艺制成，配置四个万向脚轮，带刹车片； - 2.核心部件采用专利臭氧发生器； - 3.采用大屏幕彩色中文液晶显示； - 4.微电脑程序控制，全智能控制一键启动； - 5.具有臭氧解析技术； - 6.内置隐藏式配件抽屉； - 7.消毒效果：采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0，对表面自然菌的杀灭对数值＞1.00；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； - 8.能有效去除附着在物体上的各种异味； - 9.★双管路设计，可同时对两个床位进行消毒； - 10.脚轮采用带刹车医用静音脚轮； - 11.消毒程序：抽气/消毒/保持/解析； - 12.臭氧浓度：≥1000mg/m3； - 13.臭氧产量：≥5g/h； - 14.消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m3；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件） - 15.输入功率:≤295W，噪声≤45dB； - 16.★配置清单：主机1台、硅胶管2根、电源线1根、说明书1本、合格证1张、保修卡1份、反复使用床袋1个、一次性使用床罩10张。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。