| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电凝勾 | 1、直径：Ø5mm±0.5mm； 2、工作长度：330mm±10mm； 3、电钩角度：90°； 4、头部采用耐高温陶瓷头，外包绝缘套，末端为连接电源的连接头制成； 5、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 6、器件的导电体经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 2 | 电凝棒 | 1、直径：Ø5mm±0.5mm； 2、工作长度：330mm±10mm； 3、外包绝缘套，末端为连接电源的连接头制成； 4、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 5、器件的导电体经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 3 | 弯分离钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm； 3、工作长度：330mm； 4、钳头型：微弯分离型； 5、钳头长度：20mm； 6、张角度：≥45°； 7、夹持力：≥15N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 4 | 胆囊抓钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：胆囊抓取型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 5 | 腔镜剪 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：微弯剪刀型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、转轮旋转角度：360°； 8、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 9、钳头经热处理，其硬度不小于363HV0.2 ，两片硬度值相差不大于45HV0.2； |
| 6 | 胃抓钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：胃抓取型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 7 | 大抓钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø10mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：大型抓取型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 8 | 生物夹钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø10mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：固定生物夹型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为300HV； |
| 9 | 10mm穿刺器 | 1、由穿刺针、穿刺套管、注气阀、挡板和密封帽组成； 2、直径：Ø10.5mm＋0.3mm； 3、工作长度：100mm±2mm； 4、密封方式：磁片式； 5、穿刺针的刃口应锋利，在100N力作用下能顺利穿入0.5mm厚的人造革一层； 6、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 7、穿刺锥头头经热处理，其硬度为200HV0.2～620HV0.2； |
| 10 | 5mm穿刺器 | - 由穿刺针、穿刺套管、注气阀、挡板和密封帽组成； 2、直径：Ø5.5mm＋0.3mm； 3、工作长度：100mm±2mm； 4、密封方式：磁片式； 5、穿刺针的刃口应锋利，在100N力作用下能顺利穿入0.5mm厚的人造革一层； 6、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； - 7、穿刺锥头头经热处理，其硬度为200HV0.2～620HV0.2； |
| 11 | 5mm转换器 | 1、由转换管、手柄和密封帽组成； 2、直径：Ø10转Ø5±0.5mm； 3、工作长度：150mm±10mm； 4、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； |
| 12 | 吸引器 | 1、由手柄（推拉式三通）及吸引管组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、通道：三通； 5、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； |
| 13 | 电凝线 | 1、采用硅胶线材及铜金属材质注塑成型； 2、长度3米，线头两端加固； 3、可兼容大部分手术器械； |
| 14 | 气腹针 | 1、刃口锋利，在100N力作用下能顺利穿入0.5mm厚的人造革一层。气腹针的伸缩头在针杆内伸缩自如； 2、直径：Ø2.5mm±0.3mm； 3、工作长度：130mm±10mm； 4、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 5、穿刺锥头头经热处理，其硬度为200HV0.2～620HV0.2； |
| 15 | 肠钳（有齿） | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：抓取肠型（有齿）； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 16 | 肠钳（无齿） | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：抓取肠型（无齿）； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 17 | 腔镜直角钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：90°分离型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥45°； 7、夹持力：≥15N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 18 | 持针器 | 1、由手柄及钳杆组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm，弯头； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、张开度：≥20°； 5、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 6、钳头经热处理，其硬度为200HV0.2～6200HV0.2； |
| 19 | 肺抓钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：肺抓取型； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 20 | 短舌抓钳 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：弹簧式短头； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥30°； 7、夹持力：≥10N； 8、转轮旋转角度：360°； 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 21 | 五叶拉钩 | 1、由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：五叶伞型； 5、钳头长度：30mm； 6、张开度：≥30°； 7、转轮旋转角度：360°； 8、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 9、钳头经热处理，其硬度为380HV0.2～530HV0.2； |
| 22 | 电凝铲 | 1、直径：Ø5mm±0.5mm； 2、工作长度：330mm±10mm； 3、电钩角度：铲状； 4、头部采用耐高温陶瓷头，外包绝缘套，末端为连接电源的连接头制成； 5、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 6、钳头经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 23 | 双极分离钳 | - 由钳头（钳芯）、钳杆、转盘、钳柄组成； 2、直径：Ø5mm±0.5mm； 3、工作长度：330mm±10mm； 4、钳头型：双极无损伤； 5、钳头长度：20mm； 6、张开度：≥11°； 7、夹持力：≥5N； 8、转轮旋转角度：360°； - 9、与人体接触部分由不锈钢无毒材料制造； 10、钳头经热处理，其硬度为370HV0.2～500HV0.2； |
| 24 | 双极线 | 1、采用硅胶线材及铜金属材质注塑成型； 2、长度3米； |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。院内采购当天需带器械样品。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。