| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 多参数生物反馈仪 | ★1.本设备由1台管理端、1台评估端、4台治疗终端组成，包含信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器等部分，其中信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分。 2.信号采集器 2.1信号采集器中传感器不带线缆。 2.2可实现1个团体处理器对应多人信号采集器，对多人进行数据采集、分析、处理与交换。 2.3无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%。（需附检验报告） 2.4.实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。 2.5脑电信号共模抑制比：各通道不小于100dB，噪声电平：不大于2μV。（需提供证明材料） 2.6信号采集具备状态指示灯，可随放松/注意集中指数变化呈现不同状态颜色。（需提供证明材料） 3.信号匹配：采用无线连接，头带采集器支持通过蓝牙与训练端连接。 4.集中管理端可实现患者档案管理、报告查看与打印、每台训练终端状态监控与数据监测、治疗方案推送等。 5.植物神经功能检测模块： 5.1检测指标包含心率变异分析时频域参数，包含心跳速率、正常R-R间距变化（RRIV）、自律神经年龄、自律神经偏向、NN间距标准偏差（SDNN）、均方根标准偏差（RMSSD）、自律神经总体功能（LF）、交感神经功能（LF%）、副交感神经功能（HF）与R波效度等数值显示，并提供图像化的治标落点分析和阴阳太极图。无线采集终端可独立进行检测操作无需搭配工作站或笔记本电脑, 完成患者数据采集及存储。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 5.2 个性化的亚健康心身健康评估≥16种，系统可根据评估结果给与饮食，营养，运动，作息等四方面的个性化指导建议。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 5.3 无线信号采集终端至少支持双手握持检测、直连心电导联线检测方式。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 6.治疗方案 6.1支持静息评估对患者心理状态和生理状态进行评估。 6.2支持呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗、注意力治疗/训练等对用户进行心理干预与治疗。 6.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病/亚型个体化及团体的脑电生物反馈治疗方案。 6.4可针对α、β、SMR、θ、δ、TBR等多类型脑电波进行单一及组合训练。 6.5提供纯反馈式、互动操作式等多类反馈训练，增加患者治疗趣味性与参与度。 6.6提供用于辅助诊断并分型儿童多动症的视觉/听觉/视听觉组合功能的持续性操作测试：IVA-CPT视听整合连续测试软件（提供软件著作权登记证书） 6.7任一训练终端均可支持独立个体式训练，多个训练终端可支持同时进行不同训练方案，互不干扰。 7.管理收纳：具备信号采集器磁吸无线式充电、收纳功能。（需提供证明材料） 8.报告模式：治疗报告由评估、治疗、训练项目构成，包括脑电、心率变异性、肌电数据。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.5万元/年。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。