| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电动检查床 | 1.规格 （1）长度：全长210±2cm；床面宽度65±2cm；高度60±5cm；固定式垫枕高度5±1cm。 （2）静态载荷≥175KG。 2.功能：具备全自动智能纠偏更换检查垫装置，防止换床单时卡滞、偏离。 3.材质及组成部分 （1）床面和垫枕采用耐磨仿皮材质，防水、防腐、防紫外线、抗菌耐磨； （2）床架主体：厚度为≥0.3cm冷轧钢； （3）床体表面处理：金属表面采用双重静电涂层处理； （4）主要动力系统：电源盒具有熔断器断电保护设置。 4.辅助 （1）带独立锁定功能脚轮，尺寸≥5英寸； （2）配置可伸缩四挂钩输液架，高度调节：85-150cm，承重≥5kg；可固定于检查床侧方，固定位置的插孔可以隐藏，侧方拉出即可应用； （3）配备红外无线遥控，操作全部功能，实现床面的升降、电动更换床单功能，可以任意控制更换床单的长度。 （4）床旁配有操作按钮，具有床单步进功能，至少三档可调：至少包含整张更换、半张更换、1/3张更换。 （5）配有急停开关，具有紧急断电功能。 ★5.单套设备配置清单 - 电动检查床一台。 - 床垫 - 枕头一个。 - 遥控器一个。 - 说明书/保修卡一份。 - 万向轮四个。 |

★ 质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交单价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。