| 器械 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 手术剪 | 1、解剖分离剪，精细型，弯型，具有涂层不反光 ； 2、材质采用碳钨合金镶片刃口硬度高，锯-齿形刀刃； 3、总长 175～185 mm； |
| 血管钳 | 1、分离结扎钳，直角头端，弧度充分贴合，夹闭力需均衡； 2、总长175～185 mm； |
| 显微镊1 | 1、显微解剖镊，直型，钛合金材质永不生锈； 2、尾端具有颜色区分方便医生识别； 3、头端圆形不大于1mm，总长180～190mm； |
| 显微镊2 | 1、显微解剖镊，工作不大于0.3mm，总长155～165mm； 2、具有硅胶防滑手柄，使用不打滑。 |
| 鼻剥离器 | 1、总长180～190mm； 2、双头神经剥离子，弧形状，尖头/钝头； |
| 无损伤血管钳 | 1、无损伤血管钳，直型； 2、头端1.5mm，总长145～155mm； |
| 血管夹 | 1、哈巴狗夹，环形手柄45度； 2、齿形整齐，无创阻断，长度125mm； |
| 显微剪 | 1、显微剪，圆形手柄，弯型； 2、总长140～150mm； |
| 显微持针钳 | 1、显微持针器，弯型； 2、总长145～155mm； |
| 吸引管1 | 1、吸引器，泪滴状，直径不大于2mm； 2、工作长度：140mm，总长205mm； |
| 吸引管2 | 1、吸引器，泪滴状，直径不大于2.4mm； 2、工作长度：140mm，总长205mm； |

★质保期：质保期≥1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：器械整体含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。