| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 远程电子胎儿监护设备 | 一、系统概述 系统需满足三级医院产科高危妊娠监护、科研数据分析及多科室协作需求，具备全院级联网监护、多模块数据分析、危急值预警及远程会诊功能，支持与医院信息系统深度整合。 二、核心技术参数 （一）工作站主要技术参数： ★1、为满足医院未来业务发展需要，系统需支持接入≥256台设备，支持接入国内外品牌胎儿监护设备（≥3个，证明材料需详细列举出支持的品牌名称）； 2、监护参数：实时监护胎儿的胎心率、宫缩压力、胎动信息及曲线，实时记录并显示胎监护数据； 3、系统应支持WiFi网络/有线以太网，可支持利用医院现有WiFi进行组网，支持多院区数据互通（需跨院区部署时），一套系统可同时满足门诊，住院部，待产室，产房同时使用，同时具有多种监护界面，可适合各类场景的监护需求（门诊、住院、产时监护、产后母亲监护等）。支持显示事件记录、支持显示孕妇信息； 4、具有胎儿监护智能分析功能，支持在判图界面上进行手动标记判图； 5、具有异常监护智能筛选功能； 6、紧急情况支持医生主动电话联系孕妇； 7、院外系统具有异常监护自动语音通知孕妇功能； 8、具有电话自动录音功能，系统对医生与孕妇的通话进行全程自动录音，保留重要依据，并能进行回放； 9、具有四级监护管理机制，确保所有监护及时回复，异常监护无漏诊无风险； 10、支持对报告模板进行多场景定制； 11、具有监护后台智能管理功能，系统自动对孕妇信息、监护信息、设备信息、押金、监护收费等进行智能管理，能够打印有关报表； 12、具有≥5种胎儿监护智能分析报告打印格式，满足不同临床需求； 13、监护曲线实时滚动显示，实时传输到医院监护工作站； 14、系统应支持在后台管理页面对孕妇、设备、账号权限、套餐订单进行统一管理； 15、系统应能自动保存数据，数据档案可打包导出、刻录光盘，保存孕妇资料； 16、可选单床/多床多种显示方式，系统会根据正在监护的床位数多少对屏幕进行自动分割显示，以便利用屏幕最大化显示有关监护信息； 17、系统应具备实时远程监控、AI智能评分、智能短信\电话提醒、即时通讯、微信分享、孕期知识在线学习等特色功能； 18、具备多项风险管控功能，包括通话录音回放、医生电话号码隐私保护、短信\电话预警、知情同意书、租赁协议等； 19、可升级增加远程新生儿黄疸检测系统和远程孕期健康管理系统； 20、支持监护时间设置，到点文字、语音提醒； 21、系统可升级支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程，提高科室工作效率； 22、系统应提供各类统计报表，满足科室需要； （二）手机APP功能： 1、提供对应孕妇端APP，并支持孕妇下载安装使用； 2、能够实时显示胎儿胎心率、宫缩压力、胎动信息及变化曲线，并远程传输到医院远程监护工作站； 3、监护曲线显示采用从右至左滚动显示方式，时空特性连续； 4、支持胎心音回放，监护曲线回放功能； 5、能够将监护曲线及分析报告通过微信进行分享； （三）远程监护终端：胎儿监护仪主要技术指标及要求： 1、监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动，胎儿活动图； 2、主机支持外放喇叭播放胎心音、播放操作提示音； 3、胎心率探头：宽波束12晶片探头，超声发射频率:≤1MHz； 4、内置锂电池，一次充电，连续使用时间≥4小时。 5、胎儿监护参数： （1）监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动； （2）超声发射频率:≤1MHz； （3）超声输出强度:≤10mw； （4）胎心率测量范围：30-240BPM，胎心精度±1BPM； （5）宫缩压力测量范围0－100单位，非线性误差≤±3%； ★三、配置清单 1、院内院外中央监护信息软件：1套 2、报告输入装置：1套 3、报告输出装置：1套 4、远 程：胎儿监护仪：2个 5、病 房：基座8个 注：以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同价的5%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。