| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 床旁支气管镜 | 一、操作手柄（含插入管）： 1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 ▲2.成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。 3.含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。 ▲4.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。 5.插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 6.视场角≥120°； 7.景深：3-100mm。 8.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 9.弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 10.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。 11.吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 ▲12.操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。（提供产品说明书予以证明。） 13.操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； 14.操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； 15.操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 16.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 17.连接方式：立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 18.具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。 19.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 20.消毒灭菌无需 ETO 帽、NT阀，无需更换配件。 21.能通过 5.5 号及以上气管导管。 ★22.配置清单： - 电子支气管内窥镜操作部(含内窥镜主控软件)一条 - 防水盖一个 - 活检阀帽五个 - 吸引按钮两个 - 便携测漏器一个 - 管道冲洗器一个 - 清洗刷一套 - 导管固定器两个 二、电子内窥镜图像处理器 1.图像处理器 (1)配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。 (2)显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 (3)显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。 (4)高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。 (5)开机时间≤5秒，一键开机即能使用。 (6)主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3 (7)具有≥3种图像形状。 (8)具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。 (9)数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。 (10)具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 (11)具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 (12)具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 (13)图像可全屏显示。 ▲(14)亮度调节：至少具备3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。 (15)TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。 (16)可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。 (17)可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 (18)具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 ▲(19)能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。 (20)立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 ▲(21)具有内存卡插槽或可通过外接USB储存信息，内存卡插槽最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。 (22)可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。 2.供电方式 (1)电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 (2)交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 ★3.配置清单： - 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）一台 - 电源适配器（含电源线）一套 - SD存储卡64G一个 - SD卡读卡器一个 - 视频转接线一条 - DVI-DVI视频线一条 - BNC-BNC视频线一条 - 音频收集器一个 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |