| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 耳声发射仪 | - ▲1.至少包含以下测试功能：DPOAE、DP-IO曲线测试、压力下OAE测试、226hz鼓室图测试功能。 - 2. 设备主机采用全中文测试界面。 - 3. 操作模式:可单机操作和连接电脑操作。 - 4. 连接方式：可USB线连接、蓝牙连接。 - ▲5. 内存：机身储存空间不低于1GB。 - ▲6. DPOAE频率范围：500Hz -10000Hz，典型值至少包括：500hz、1000hz、2000hz、3000hz、4000hz、6000hz、8000hz，可手动调节。 - ▲7. 步进频率可调范围：1 Hz 。 - 8. 强度：30 dB -84dB peSPL。 - 9. 探头：具备自动检测，自动校准功能。 - 10. 刺激耐受性：可调范围包括1 dB至10dB。 - 11. 信噪比标准：可调范围包括3 dB至25dB。 - 12. 具备单频点重测功能，在测试完成后可单独重复测试任意频点。 - 13. 探头检查窗口：Click刺激声通过耳道可得到至少256个频率点响应。 - ▲14. 压力测试至少具备：环境压力OAE测试，鼓室峰压OAE测试。 - 15. 可自定义通过判断标准：需包含频段信噪比，刺激数量，测试时间，最小耳声发射有效信号，重复性等条件。 - ★16.配置清单： - （1）主机：1台。 - （2）探头：1个。 - （3）底座：1个。 - （4）电源：1套。 - （5）耳塞套装：1套。 - （6）锂电池：2块。 - （7）耦合腔：2个。 - （8）软件：1套。 - （9）手提包：1个。 |
| - 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |