| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1、电源：220V，50Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 4、主动牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 5、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm。 6、腰椎牵引力：0～990N，级差10N。 7、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s。 8、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 9、间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 10、颈椎牵引力：0～300N，级差10N。 11、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 12、成角动作范围：-10°～+30°，允差±2°。 13、平摆动作范围：±20°，允差±2°。 14、旋转动作范围：±25°，允差±2°。 15、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。 16、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 17、腰椎牵引具有≥8种牵引模式。 18、牵引力自动补偿功能。 19、治疗方案：≥20种存储并读取。 ▲20、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 21、多种安全设计：最大牵引力990N、患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键。 22、颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引。 |
| 平衡杠 | 1、杠杆直径：≥φ38mm。 2、杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±5mm。 3、额定载荷：≥135kg。 4、矫正板坡度：≥15°。 5、材质：型材、多层板、橡胶、地板革。 6、结构形式：底架、扶手、矫正板。 |
| 治疗床 | 1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、诊疗床最大承载重量：≥200kg。 5、配备床腿调节地脚，可调平诊疗床面。 6、采用耐磨、易清洗皮革。 |
|  | 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。 |