| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 实验用低温冰箱1 | - ▲1、箱内温度：温度范围：-86℃ 至 -40℃ 可调，设定精度0.1℃ 。有效容积419L（±10L），整机装箱量（2ml冻存管容量）≥30000份样本。 - 2、微电脑控制，≥7寸彩色触摸屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃ ,可连接wifi实现网络功能。 - 3、具有多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警等。报警方式：声音报警、灯光报警等。 4、双压缩机，复叠制冷系统，高温级只灌注一种制冷剂，低温级只灌注一种制冷剂。不可为双自复叠系统。 ▲5、25℃ 环温时，耗电量≤7.6Kw.h/24h。（须提供产品宣传彩页或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6、25℃ 环温时，降温速度≤6小时。使用真空隔热材料，VIP层厚度≥25mm。 7、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快，不可为不锈钢材质。 8、配备USB端口导出全部数据，并且可选择PDF格式导出防串改，可追溯。 - 9、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁。 - 10、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封。 - 11、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 - 12、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式可为EXCEL、PDF等格式，实现数据的可追溯性。 - 13、具有留言和记事本功能。 - 14、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。 - 15、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。 - 16、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。 - ★17、配置清单： - （1）超低温冰箱1台。 - （2）说明书1份。 - （3）安装调试单1份。 - （4）除霜铲1份。 - （5）钥匙4把。 - （6）限位夹2个。 |
| 实验用低温冰箱2 | - 1、箱内温度：温度范围： -25℃ 至 -10℃ 可调，设定精度0.1℃ ，有效容积≥90L。 2、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警。报警方式：声音报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警。 3、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡。 4、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度可在短时间内降到用户需要温度。 5、外观材质应耐用、易清洁。内胆材质应耐低温、防腐蚀、易清洁。 6、立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便。 7、总高度≤815mm。 8、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，可增加外挂锁，实现多人管理。 9、3个抽屉设计，防止保存物品交叉影响，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品。 |
|  | 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |