| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 听力筛查仪 | ▲1、同时具有 TEOAE 和 DPOAE 二种及以上测试功能。 2、刺激水平：（DPOAE ）50～65dB SPL。 3、刺激类型：刺激声（非线性）（TEOAE）60～80dB SPL。 4、频率范围包含：（DPOAE）2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz（TEOAE）、1.5KHz、2KHz、2.5KHz、3KHz、3.5KHz、4KHz。 5、测试通过：（DPOAE ）4个频率中的 3 个及以上（TEOAE）6 个频率中的 3 个及以上。 6、信噪比：（DPOAE ）≥6dB（TEOAE）≥4dB。 7、显示具备：测试进程、环境噪声、测试频率、信噪比强度。 8、测试模式 ：支持常规模式及快速筛查模式。 9、结果显示：PASS/REFER(通过/转诊）。 10、显示器：≥2.4 寸 TFT 彩色显示器,清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果。 11、用户输入：按键操作（上、下、左、右、确认）。 12、内置存储：≥50个受试者，≥200个测试结果。 ▲13、内置电池：连续使用≥8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长），采用≥4200mA大容量锂聚合物电池。 ▲14、与医疗系统数据互通，至少三种对接模式可选，支持 HL7 协议对接，XML文件对接，数据库对接，实现与医疗系统信息对接，上传测试报告。可获取患者数据直接用于测试数据选择受试者。 15、与主机连接后，可缓存设备中的测试信息保存到 PC端，匹配受试者信息并打印或上传报告。报告可显示噪声、信噪比和判断结果，图表可选柱状图或折线图显示等。 16、数据传输：充电与数据传输共用。使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告，采用专用通讯数据线。 17、打印机：采用蓝牙打印机无需匹配实现快速打印。 18、语言：中文操作界面，可选英文。 19、具备抗干扰能力，在门诊、办公室及病房也可进行听力测试，获得可靠数据。 ▲20、探头：符合人体工学。采用高精度声学传声器及高灵敏度声电传感器。 21、耳塞：多种尺寸硅胶耳塞。 22、自带校准腔。 ★23、配置要求： （1）主机：1 台。 （2）探头：1 条。 （3）耳塞：1 套。 （4）校准腔：1 个。 （5）复位针：1 个。 （6）数据线：1 根。 （7）主机充电器：1 个。 （8）蓝牙热敏打印机：1 台。 （9）打印机适配器：1 套。 （10）热敏打印纸：1 卷。 （11）说明书：1 本。 （12）合格证：1 份。 （13）联机软件：1 套。 |
| 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |  |