| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电子阴道镜 | 1、适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。 2、阴道镜头性能：像素≥200万，视频输出≥1080P。系统水平分辨率：1110TVL。 ★3、具有语音控制镜头4/6/8/10变倍功能，语音控制放大/缩小/采图/计时功能（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 4、图像处理工作站：分辨率≥1920×1080。 5、按键控制，具有快速放大/缩小图像、图像冻结/采集功能。具有快速自动聚焦/手动聚焦，单独近焦、远焦按键控制手动调焦功能。具有三级白光观察和电子滤镜功能。 6、阴道镜头通过按键控制，具有醋酸试验自动计时功能。计时的时长范围3min-90min可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。 7、放大倍数：1～80倍连续放大（可调）。 ▲8、镜头景深：放大4倍时≥40mm,放大18倍时≥5mm；视场范围：放大3倍时≥φ60mm；放大最大倍时≥φ6mm。（提供对应的技术白皮书或产品彩页影印件） 9、工作距离：放大3倍时230mm（±5mm）～350mm（±5mm）。 10、LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数：Ra≥76,温升≤1℃（20min）,辐射热≤350W/㎡,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值：≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值：≥3000Lx;光源的均匀性为最大照度/平均照度：≤1.5。 11、图像几何失真度：≤3%；视场中心的空间分辨力：≥15lP/mm；色彩饱和度平均值：95%～120%；色彩还原度最大误差：≤30NBS，平均误差：≤20NBS。 ▲12、紫外辐射强度光源在200nm～400nm光谱范围内的最大强度时，有效紫外辐射强度：≤0.3W/㎡。（提供对应的技术白皮书或产品彩页影印件） ▲13、阴道镜头具备激光自动测距功能，可以自动测量阴道镜头到宫颈的距离并实时显示。（提供对应的技术白皮书或产品彩页影印件） 14、支持通过患者身份证读取患者信息，具有患者信息录入、修改、删除、浏览和查询等功能，具有预约和随访等功能，具有浏览和编辑功能，内容包含病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息。 ▲15、患者手机客户端：支持患者下载电子报告单、并与具有就诊预约和随访等功能；就诊提醒功能：医生可通过软件向病人发送就诊提醒短信。（提供对应的技术白皮书或产品彩页影印件） 16、支持图像注释、标记、测量计算。具有调节亮度和对比度等功能，具有全屏放大和浏览高清图片等功能。具有定时自动采图、视频录制和录像回放、录制过程中采图、视频回放时采图等功能。 17、可提供临床常见病例图谱。可提供IFCPC2011/ASCCP2017阴道镜专业术语，可进行RCI评估和Swede评估，具有多种检查/手术报告单模板。 18、具有患者资料导出功能。病例数据信息可自动备份与恢复。 19、统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。 20、局域网功能,提供DICOM3.0数据接口、并连接院内HIS、PACS系统，广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。 21、镜头配置硅胶保护套，用于保护镜头按键和手柄，减少交叉感染风险。硅胶保护套为一次注塑成型，可高温高压消毒。 ★22、其他配置要求： （1）图像处理工作站（1台）：内存：≥4G，硬盘：≥1T； （2）医用显示器（1台）：屏幕≥22英寸； （3）彩色打印机（1台）； （4）可移动、升降的一体化仪器推车（1台）。 |
| 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |  |