| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 全自动电子血压计 | - 1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形； - 2、测量原理:示波法，放气过程测量血压； - ▲3、测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm（提供产品注册证附件-医疗器械产品技术要求影印件） - ▲4、适用臂围：15cm～45cm；（提供产品注册证附件-医疗器械产品技术要求影印件） - ▲5、病例离线存储容量：≥2000例；（提供产品注册证附件-医疗器械产品技术要求影印件） - 6、数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； - 7、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带； - ▲8、具备臂姿检测和人体靠近检测功能。（提供产品注册证附件-医疗器械产品技术要求影印件） - ▲9、数据联网功能：包含但不限于USB接口、WIFI联网、有线联网等多种联网方式，具备免电脑联网功能；（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 10、语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； - ▲11、电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准。（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | - 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。 |