| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”。（提供国家中医局文件予以作证） 2、适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。 ▲4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。(提供彩页作为佐证) - 显示方式：真彩液晶界面显示方式。 ▲6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对。一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ★7、治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能：治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线）（提供技术说明书作为佐证） 8、开路电压峰值：≤150V。 9、定时范围：1-99min。 10、输入功率：≤100VA。 ▲11、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。 12、连续脉冲治疗模式（成人）： ▲12.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。（提供技术说明书作为佐证） 12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 12.3、脉冲间隔：100uS。 12.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调。 13、交替脉冲治疗模式（儿童）： ▲13.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。（提供技术说明书作为佐证） 13.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 13.3、脉冲间隔：100uS。 13.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s。 14、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）： ▲14.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。（提供技术说明书作为佐证） 14.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms 14.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s 15、评估模式 15.1、评估模式脉冲宽度：1000ms。 15.2、评估模式脉冲间隔：1000ms。 ▲15.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA。（提供技术说明书作为佐证） ▲15.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA。（提供技术说明书作为佐证） |
| 耳甲迷走神经刺激器 | 1、电池：内部可充电锂电池供电。 2、屏幕：≥2寸。 3、产品安全类型：BF 型应用部分。 4、输出模式：刺激器有三种输出模式：A 模式、B 模式和自定义模式。 5、A模式输出参数及可编程范围：脉冲幅度：在0级至设定等级间随机变换；脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：在 1-120 范围内随机变换。 ▲6、B模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：20Hz 运行 7s、4Hz 运行 3s，两者交替,误差±25%。（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ★7、自定义模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：100-2000，误差±10%；脉冲频率（Hz）：范围 1-120, 误差±10%；脉冲开启时间（s）：范围 10-200, 误差±10%；脉冲关闭时间（s）：范围10-200, 误差±10%。 8、刺激时长：时长范围 0min-480min,误差±10%。 9、刺激器输出幅度：幅度为0～60级，以每级不大于1V断续调节，最大输出电压强度25 ±5V(500Ω负载)。 ▲10、电极阻抗：≤4欧姆±10%。（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11、电极最大允许输出电压不超过110V。 12、设备使用年限≥5年，设备出厂日期与设备到货日期的期间不得大于6个月。 ★13、适应症范围：适用于睡眠障碍、乏力、食欲减退、焦虑症状的辅助治疗（提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |