| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 脑电图仪 | ★1、放大器：≥24通道（提供实物图片）。 2、闪光刺激器：具有滤光片插槽，可更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等。 ▲3、采样率：≥10000Hz。（提供设备操作软件截图） 4、采样分辨率及精度：≥24bit。 5、耐极化电压：±750mV。 ▲6、共模抑制比：≥120dB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告） 7、噪声电平：≤1.5μV p-p。 8、阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值，可进行警示提醒。 9、软件要求，电压测量：误差不超过±10%；时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20%。 ▲10、幅频特性：1Hz~120Hz，偏差不超过﹢5%~﹣30%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告） 11、波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比。 12、事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转。 13、qEEG（定量脑电图）：具备振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度频谱分析（cDSA）实时显示功能。 14、自定义≥10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告或产品彩页或产品说明书） ▲15、具备相对α、频谱熵、包络、爆发抑制、脑对称指数BSI分析、尖棘波功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告） 16、脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放。 17、实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告；EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学。 18、过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验。 |
|  | 参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |