| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 无创颅内压监测仪 | - 整机指标 - ▲1.主机与推车一体式设计； - 2.检测指标：颅内压值，直接数显； - 3.颅内压检测范围：70mmH2O-1200mmH2O； - 4.检测时间：≤1分钟； - 5.临床试验：平均误差≤8%； - 二、配置 - ▲1.操作平台：Windows 全中文操作系统； - 2.显示器：≥9寸彩色液晶显示器; - ▲3.内置电源并且具有独立电池仓，便于更换电池。（提供实物照片） - 三、刺激光源 - ▲1.刺激光源频率：0.25Hz～1.5Hz可调；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - ▲2.脉冲触发宽度：1ms～900ms可调；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 3.发光亮度范围：0-30000cd/㎡；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - ▲4.光照度范围：0～8000Lux，最大误差不超过±20﹪；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 四、放大器 - 1.放大倍数≥20000 - ▲2.共模抑制比CMRR≥126db；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - ▲3.带宽：0.4Hz～400Hz；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 4.放大通道：双通道，左右视觉通路同时检测 - 五、其他功能指标 - 1.信息查询功能; - 2.脑灌注压换算功能; - 3.电极安放效果自动检测功能；（可自动判断电极配戴是否合格） - 4.颅内压监护曲线打印功能. - 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。 |