| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 脑功能障碍治疗仪 | 1、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症(神经衰弱、脑疲劳症状)、脑损伤性疾病的辅助治疗、在医生指导下使用，辅助改善患者失眠症状。 2、电疗适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体的神经，以起到改善脑部血液循环的作用，适用于以下疾病的辅助治疗：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。 3、主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成。 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 5、显示方式：液晶界面显示方式。 ▲6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 ▲7、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能。 8、输出路（线）数：1路磁疗；1 路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2 路（4线）仿生电刺激上、下肢。 9、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间。 10、磁疗部分 ▲10.1、治疗强度：I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30mT）。 10.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V。 11、电疗部分 11.1、主频谱：≤20KHz。 11.2、主电极： 11.2.1、采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，至少分为四种模式。 11.2.2、输出开路最大电压幅度峰值＜50V。 11.2.3、最大输出电流幅度0～30mAp-p，至少分25档可调。 11.2.4、调制频率：0.5～160Hz。 11.2.5、输出波形：无序波。 11.3、辅电极： 11.3.1、输出开路最大电压幅度峰值＜150V。 11.3.2、最大输出电流幅度0～100mA，分60档可调。 11.3.3、输出频率共至少分8档：1～4档；频率范围：0.5Hz～5Hz，5～8档：载波频率：4kHz，调制波频率：0.1Hz～1.5Hz。 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中未标注特殊符号的为一般技术参数。 |