| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 高频电刀 | 1、具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)。 2、不低于5种工作模式，至少包含单极纯切、混切、电凝、电灼和双极电凝工作模式。 3、单极纯切：额定功率（额定负载）≥100W（500Ω）； 4、混切：额定功率（额定负载）≥100W（500Ω）； 5、电灼：额定功率（额定负载）≥35w（500Ω）； 6、电凝：额定功率（额定负载）≥60W（500Ω）； 7、双极电凝：额定功率（额定负载）≥80W（100Ω）； 8、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。 ▲9、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，再次开机时可复现上次功率设定值。可存储不少于10组预设功率值。（须提供技术白皮书或产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。） 10、保护：具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 ▲11、具备断线自检功能，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发岀声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，防止患者高频灼伤。（须提供技术白皮书或产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。） 12、具备连续使用，间歇加载连续运行功能。 ★13、当功率为10W以下时，可以1W的幅度调节进行喷凝。（须提供技术白皮书或产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。） 14、可以通过刀笔调节输出功率大小。 15、冷却方式：自然冷却。 16、配套附件至少包括：中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件，适应各种手术需求。 ▲17、输出功率稳定（闭环控制）。带有功率补偿系统，可根据组织密度调整电流输出强度，保证切割和凝血效果的稳定。（须提供技术白皮书或产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。） |