| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电子身高体重仪 | 1.数据输出格式：具备提供饮食健康建议功能，方便用户关注体重对健康的影响； 2.自检测功能：开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因； 3.体重测量方式：具备高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； ▲4.身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5.身高测量范围：20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 6.体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 7.BMI体型测量：自动计算BMI数值；根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等； 8.BMI设置：可根据客户要求自由设置BMI分度值0.1或0.01可调； 9.采用至少两个LCD高清液晶显示屏； ▲9.1≥5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI的测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲9.2≥3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称和欢迎语；大字体超高清显示，方便医护人员查看测量结果；（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 10.语音播报：清晰语音报出测量数值并且可以根据使用情况设置提示语音； 11.数据传输：本机标配RS232接口，方便连接电脑； 12.测量速度：快速测量≥600次/小时； 13.折叠便携：机器采用三折叠方式，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动； ★14.自动换单：配备自动换单器，测量仪立杆上加装光电感应器，测量完毕人离开后，自动激发感应器，自动更换脚踏板上的一次性垫巾，一人一巾，防止脚气交叉感染； 15.电源电压：采用AC100V-240V/12电源，输入宽电压适合电压不稳定地区； 16.消耗功率：待机≤10W,工作时平均≤15W； 17.工作环境：温度：-10℃至40℃， 湿度：20%-85%PH； 18.设备重量: 净重：≤16kg. ★19.具备操作说明书，合格证，保修卡，电源线，热敏纸，工具包等； |
| 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |