项目技术参数要求

| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电子注射器控制助推装置 | 一、技术要求： 1.单次注射量：0.0071ml-0.5ml可调。注射量误差：±5%； ▲2.参数存储：能存储≥10组工作参数； ▲3.故障提醒功能：应具备断电提醒、手柄线缆故障或未连接、手柄滑台故障、气压检测异常、吸引管堵塞故障五项故障提醒功能； 4.过滤装置：具有1个外置过滤器积液装置； ▲5.可注射针剂剂量需包含：1ml/1ml；1ml/2ml；1.5ml/2ml；2ml/2ml；2.5ml/2ml；1ml/3ml；1.5ml/3ml；2ml/3ml；2.5ml/3ml；3ml/3ml；1ml/5ml；1.5ml/5ml；2ml/5ml；2.5ml/5ml；3ml/5ml；3.5ml/5ml；4ml/5ml；4.5ml/5ml；5ml/5ml； 6.通用注射器规格：≥4种，可通用1ml、2ml、3ml、5ml规格注射器； 7.注射次数：10～140次可调，步进10次； 8.推针速度：设有多模式可选； 9.滑台回退：设有多档可选； 10.施打延迟：设有多档可选； 11.负压吸力等级：数值范围从-30kPa到-85kPa； ▲12.滑台控制：包括滑台微调前进、滑台微调后退、一键装填注射器和夹紧注射器； 13.提示音：具有按键、注射、故障等多种提示音； ▲14.手柄显示：手柄配备小屏幕，可显示未打发数和发数上限； 15.控制系统：彩色触摸屏，中文模式，详细参数设置说明，并配有操作台； 16.噪声水平：≤52 dB(A)； ▲17.具备自清洁功能：负压管路一键自清洁。 ★二、配置要求： 1.主机：1台； 2.注射手柄：1个； 3.电源适配器：1个； 4.负压软管：1根； 5.卡扣：1套； 6.注射手柄托架：1个； 7.线缆支架：1个； 8.主机台车：1台。 |
| 注：带“★”为实质性要求，不满足做无效响应处理。 |  |