| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 充气式加温仪 | 1、具备三个以上可调温度档位，各档位运行温度（软管末端温度） 1.1 环境温度档：有（可降温）； 1.2 低档：32±1.5℃； 1.3 中档：38±1.5℃； 1.4 高档：43±1.5℃； 2、风速及噪音：至少具备两档风速调节。噪音高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝。 3、具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护。 4、具备图示和提示音双重报警装置，能监测并显示加温时间；当超过设置温度时，机器具备过热警示功能；若超过预设最高温度43度，机器报警后无干预状态下，当温度到达56℃时设备自动断电保护。 5、温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度。 6、高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米，过滤器使用周期不低于12个月或500个工作时数。 7、可支持多种毯型（≥15种），满足不同手术体位需要，必须含有截石位毯、儿科毯及针对心脏外科手术无菌毯型（易发生低体温术种）。 8、可支持的多种毯型中，升温毯垫毯有排液孔设计，收集术中液体装置，能预防压疮。 9、可支持的多种毯型中，升温毯采用中央汇管技术，保障毯子热量分布均匀高效运行。 10、可支持的多种毯型中，部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。部分毯型提供≥2个加温软管通道进气，可根据临床要求随意调整设备摆放位置。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。 ★11、每台充气式加温仪需配置专用底座，便于日常移动搬运。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。