| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 蜡疗仪 | 1、显示：智能高清液晶触摸屏显示，对工作环境温度实时监测； 2、功率：≥1700VA； 3、融蜡箱容积：≥25L； 4、制饼箱（保温箱）：容积≥59L； 5、制饼箱（保温箱）：温度设置范围：35-62℃，步进为1℃； 6、融蜡箱温度设置范围：0-90℃； 7、蜡饼数量：蜡疗机蜡盘≥8 盘； 8、石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离、消毒、清洗、沉淀、过滤； 9、可实现预约、融蜡、制饼、急热、消毒的功能； 10、休假功能：系统可设置休假时间，休假时系统待机，休假结束后自动恢复到预约工作状态； 11、具有一键制饼功能； 12、可显示融蜡箱和蜡饼箱实时温度； ★13、具备全自动制蜡功能。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。