| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电脑骨创伤治疗仪 | 1、适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛。 2、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）、皮肤电极（电刺激）及静电极板（静电场）组成。 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 4、显示方式：液晶显示界面。 5、按键方式：具备一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。（提供相对应产品宣传彩页或产品图册或说明书的证明材料。） 6、输出路数：电刺激输出：≥2路；脉冲磁输出：≥1路；静电场输出：≥1路。 7、治疗功能要求：至少具备内生电流疗法（电刺激）、磁热疗法（脉冲磁）功能。 8、电刺激输出，治疗模式：至少8种。 9、电刺激输出，自动模式：至少7种。 10、电刺激输出，具备手动模式。 11、电刺激输出，定组频率：4000Hz。 12、电刺激输出，动组频率：4000-4150Hz。 13、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化范围：0-150Hz。 14、电刺激输出，自动模式下动态差频自动变化周期：0-60S。 15、电刺激输出，手动模式下固定差频手动调节范围：0-150Hz,16档可调。 16、电刺激输出，输出电流：≤100mA，逐档连续可调。 17、电刺激输出，开路电压：≤500V。 18、脉冲磁输出，治疗模式：至少4种。 19、脉冲磁输出，磁感应强度：11-53mT，至少8档可调。 20、脉冲磁输出，磁场频率：2Hz-16Hz，至少8档可调。 21、脉冲磁输出，热疗功能：37℃-42℃。 22、静电场输出，直流电压Ⅰ档：Ⅰ档：0V。 23、静电场输出，直流电压Ⅱ档：Ⅱ档：1000V。 24、静电场输出，直流电压Ⅲ档：Ⅲ档：2000V。 25、静电场输出，直流电压Ⅳ档：Ⅳ档：3000V。 26、定时范围：1-99min。 27、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书复印件、软件产品登记证书复印件）。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。