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	技术参数要求

	头皮中药熏蒸机治疗仪
	1、头部熏蒸治疗，支持两人同时使用。蒸汽防护罩可拆卸，漩涡式蒸汽气流设计，罩口直径≥35cm，满足整体头部的熏蒸，带废液回收槽设计，治疗时废液可自动回收致废液仓。
2、具有多功能头部水疗仪部件，通过该部件产生臭氧水与纳米水，用于头皮熏蒸治疗前头皮的清洁。
3、机械臂采用多向旋转结构，可多角度调节，并使用硅胶保护套，防止意外夹伤，直立高度为≥1200mm。
4、熏蒸气压有记忆功能，分档可调且≤40kPa，输入功率为双通道≥3800VA。
5、熏蒸时间有记忆功能，1～35min分档可调，允差为±10s；当完成熏蒸时间时，治疗仪停止输出蒸汽，并有相应的提示信息。
6、熏蒸温度最高≤53℃，具有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度±1℃以内，皮肤温度≥45℃时，治疗仪具有提示音。
7、具有防干烧功能，当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。
8、具有手动和自动泄压阀，至少具备三路排液通道，手动和自动排液功能。
9、具有两路独立的超温保护装置，在正常工作时，当温度≥45℃时第一路保护装置启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度≥50℃时,第二路保护装置立即启动，切断电源。
10、采用双缸双喷头设计，操作独立控制。
11、≥7英寸电容触摸彩色显示屏。
12、具有预热功能，8分钟内预热结束，预热到出雾时间≤1分钟。
13、设备使用年限≥5年。
★14、配备洗头床。


★ 质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        
[bookmark: _GoBack]
第 8 页

image1.jpeg
‘ 0 onn i




image2.jpeg
R 3 X TINEY 203

ZIGONG FOURTH PEOPLE’'S HOSPITAL





